## Лист1
Приложение №1
№ п/п | Наименование | Дополнительная характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Облучатель бактерицидный ОБН - 2х30 настенный | Облучатель бактерицидный ОБН - 2х30 настенный Ультрафиолетовая бактерицидная лампа с пониженным содержанием ртути, хранящаяся в лампе в виде таблетки, мощностью 30 Вт, потоком излучения – 12,6 Вт и минимальной облученностью на расстоянии 1м в секторе прямого луча – 1,0 Вт/м2. Образование озона полностью отсутствует. Срок службы 10800 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Суммарный бактерицидный поток – 25,2 Вт. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности, исполнение (настенное / потолочное): 90% - 440/558 м3/час; 95% - 342/435 м3/час, 99% - 223/284 м3/час, 99,9% - 148/189 м3/час. Гарантийный талон (не менее 12 месяцев), облучатели ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОВЕРЕННЫЕ (подтверждающий документ). Товар должен соответствовать требованиям Главы 4 пункта 21 Правил № 375. | шт | 5 | 20000 | 100000 | 15 календарных дней со дня подписания догвора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
2 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр Измерение SpO2 - диапозон 0% ~100% , точность: ±2% в диапозоне 70~100% SpO2; значение ниже 70% не определяется. Измерение частоты пульса. Диапозон : 30 уд в мин ~ 250 уд в мин. Точность : ±2 удара в мин или ±2% (большая величина). Четкость: 1% для SpO2 и 1 удар в мин для частоты пульса. Устойчивость к окружающему освещению: отклонение между показателем, измеренным при искусственном или естесственном освещении внутри помещения , и показателем, измеренным в темной комнате, составляет меньше ±1%. Рабочее напряжение: 2,6 Вольт постоянного тока ~ 3,6 Вольт постоянного тока. Окружающие условия при хранении: а) Температура: -40°С +60°С; б) Относительная влажность: 5% ~95%; в) Атмосферное давление: 500гПа ~ 1060гПа. Пульсоксиметр имеет компактный размер, низкое потребление электроэнергии , прост в использовании и легок при переносе. пациенту необходимо только продеть палец в датчик для диагностики, и на экране дисплея сразу появится значениея сатурации гемоглобина. Гарантийный период не менее 12 месяцев (подтверждающий документ). ПУЛЬСОКСИМЕТР ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОВЕРЕННЫЕ (подтверждающий документ). Товар должен соответствовать требованиям Главы 4 пункта 21 Правил № 375, иметь сертификат средств измерений РК, либо при отсутствии необходимости внесения в реестр подтверждающее письмо уполномоченного органа. | шт | 30 | 20000 | 600000 | 15 календарных дней со дня подписания догвора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
3 | Электронный бесконтактный инфракрасный лобный термометр | Электронный бесконтактный инфракрасный лобный термометр (Infraref Thermometer HT-820D Инфракрасный термометр HT-820D) Термометр оснащен выбором режима - температура тела или поверхности, по Цельсию или Фаренгейту. Материал: ABS Точное и бесконтактное измерение температуры Диапазон измерения температуры тела: от 32 ° C до 43 ° C Максимально допустимая погрешность: 1) в диапазоне 35.0-42.0℃ - допустимая погрешность ± 0.2℃ 2) в диапазоне менее чем 35.0℃ и больше чем 42.0℃ - максимально допустимая погрешность ± 0.3℃ Разрешение: 0.1℃ Измерение положения: В пределах 2,5 см от объекта измерения. Память на последние 32 измерения, имеет ЖК-дисплей с подсветкой, автоматическое сохранение данных и автовыключение. Автоматическое удержание данных - результат измерения виден через 1 сек Управление питанием: автоматическое выключение во время ожидания (10 секунд) Питание: 2 батарейки ААА (включены) гарантийный талон (не менее 12 месяцев), ТЕРМОМЕТРы ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОВЕРЕННЫЕ (подтверждающий документ). Товар должен соответствовать требованиям Главы 4 пункта 21 Правил № 375, иметь сертификат средств измерений РК, либо при отсутствии необходимости внесения в реестр подтверждающее письмо уполномоченного органа. | шт | 15 | 30000 | 450000 | 15 календарных дней со дня подписания догвора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
1150000