2 қосымша

тендерлік құжаттамаға

Техникалық сипаттама

| р/с № | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық бұйымдардың (бұдан әрі - МЖ) атауы (МЖ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Жиынтығында керек-жарақтары бар фетальді монитор |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | Р/с№ | МЖ жинақтаушысының атауы (МЖ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | МЖ жинақтаушысының моделі/маркасы, каталогтық нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті сан (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі жиынтықтар |  |  |  |
|  |  | 1 | Феталды монитор, блок базалық аппарат - 1 | Жалпы сипаттамалары Қолданудың бірыңғай саласы - Ұрық пен ана параметрлерінің антенаталдық және интранаталдық мониторингі, тасымалдау кезінде қолдану мүмкіндігімен. Монитор салмағы 5,1 кг аспайды. Өлшемдері: 286x133x335 мм артық емес. Дисплей Сұйық кристалды рамкалы, түрлі-түсті экран - Болуы. Экран түрі - сенсорлық. Диагональ бойынша өлшемі 6,5 дюймнен аспайды. Дисплейдің көлбеу бұрышын реттеу мүмкіндігі. Мониторды тасымалдауға арналған қондырылған тұтқа. Функционалдық сипаттамалары Ультрадыбыстық әдіспен ұрықтың жүрек соғуының жиілігін (ЖСО) тіркеу арнасы - Болуы. Бір уақытта егіз мониторингі үшін қосымша УЗ-датчигін қосуды қолдау - Болуы Көп ұрықты жүктілікті, оның ішінде үшемді мониторингілеу мүмкіндігімен. Ток сенсорының көмегімен жатырдың жиырылу белсенділігін тіркеу арнасының болуы. Ток сенсоры арқылы ананың импульсін өлшеу функциясының болуы. Ананың жүрек соғу жиілігін өлшеу диапазоны кем дегенде 40-тан 240-қа дейін соққы./ мин. Оқиға маркерінің көмегімен ұрықтың қозғалыс белсенділігін тіркеу арнасының болуы. Ананың ЭКГ мониторингі мүмкіндігінің болуы. Ұрық мониторын жатырішілік қысымды бақылау, ұрықтың тікелей ЭКГ мониторингі опцияларымен толық жарақтандыру мүмкіндігінің болуы. Ұрықтың жүрек соғу жиілігі мен ананың жүрек соғу жиілігі арасындағы арналарды кросс-тексеру функциясының болуы. Пайдаланушының таңдауы үшін dows-redman немесе nichd (ұлттық балалар денсаулығы және адам дамуы институты) критерийлері бойынша nst (стресстік емес тест) таңдау мүмкіндігінің болуы. Жүктіліктің кем дегенде 25 аптасынан бастап стресстік емес мониторинг немесе ұрықтың әдеттегі стандартты мониторингі кезінде ультрадыбыстық көмегімен мониторинг жүргізу мүмкіндігі. Оқиға маркері, ток және ультрадыбыстық датчиктер, қосылған датчиктерді автоматты тану үшін әмбебап қосқыштардың болуы. Қызметкерлерді оқыту үшін демонстрациялық режимнің болуы. Кірістірілген жадтың болуы. Термопринтер Басып шығаруға жарамды ені кемінде: 128 мм. Ана мен ұрықтың бақылау параметрлерін басып шығаруға арналған кіріктірілген термопринтердің болуы. Принтердің ажыратымдылығы кемінде: 8 нүкте / ММ. Нақты уақыт режимінде КТГ басып шығару жылдамдығын баптауды таңдау нұсқаларының болуы, кемінде: (3 см/мин, 2 см/мин, 1 см/мин). Жылдам басып шығару режимінің болуы. Принтер үздіксіз қисықтардың жазылуын қамтамасыз етуі керек: ұрықтың жүрек соғу жиілігі, ананың жүрек соғу жиілігі, ұрықтың қозғалысы, жатырдың жиырылу белсенділігі. Интерфейстер және желілік байланыс Мониторларды орталық акушерлік бақылау станциясына біріктіру үшін желілік картаны орнатудың негізгі мүмкіндіктері-қол жетімділік. Мазасыздық Дыбыстық және жарық индикаторлары немесе экрандық хабарламалар арқылы дабыл туралы хабарламалар - болуы. Дабылдардың дыбыстық және визуалды көрсеткіштерінің болуы. Дабыл деңгейлерін визуалды түрде көрсетудің түс дифференциациясының болуы. Дабылды уақытша өшіру функциясының болуы. Датчиктерден сигнал сапасы жеткіліксіз болған кезде дабыл сигналдарының болуы. Ультрадыбыстық сенсордың көмегімен ұрықтың жүрек соғу жиілігін бақылау. Өлшеу диапазонының лимиті: 50-ден 250 удр-ге дейін./ мин. Өлшеу әдісі-ультрадыбыстық импульстік доплер. УЗ-сәулелену жиілігі: 1 МГц ± 100 Гц аспайды. Сенсорлардың соққыға төзімділігінің болуы. Датчиктердің су мен шаңнан қорғау класы IP (Ingress Protection) 68-ден кем емес. УДЗ қайталану жиілігі кемінде: 3,0 кГц. Жатырдың жиырылу белсенділігін ток сенсорымен бақылау. Нөлдік функцияны іске қосу болуы. Өлшеу әдісі - сенсорлық элемент. Сигнал диапазоны 0-ден 127 шартты бірлікке дейін. Сенсорлардың соққыға төзімділігінің болуы. Сенсорды қорғау класы IP68-ден жаман емес. КТГ талдау Параметрлер жиынтығы бойынша нақты уақыт режимінде CTG талдауының кіріктірілген функциясының болуы (стресстік емес тест). CTG зерттеу уақытын кем дегенде 10-60 минутқа орнату диапазоны. | 1 дана |
|  |  | 2 | Топография мен өлшеуге арналған токо сенсоры ананың жүрек соғу жиілігі | Жатырдың жиырылу белсенділігін (токография) тіркеуге және ананың жүрек соғу жиілігін өлшеуге арналған ток сенсорының болуы. Токография үшін қолданылатын өлшеу әдісі-жүктеме ұяшығының сенсорлық элементі болуы керек. Сигнал диапазоны 0-ден 127 шартты бірлікке дейін. Сенсорлардың соққыға төзімділігінің болуы. Сенсорды қорғау класы IP68-ден жаман емес. | 1 дана |
|  |  | 3 | Ультрадыбыстық сенсор | Ұрықтың жүрек соғу жиілігін тіркеуге арналған ультрадыбыстық сенсордың болуы. УЗ-сәулелену жиілігі: 1 МГц ± 100 Гц аспайды. Сенсорлардың соққыға төзімділігінің болуы. Сенсорды қорғау класы IP68-ден жаман емес. УДЗ қайталану жиілігі 3,0 кГц-тен кем емес. | 2 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | Қашықтықтан таңбалаушы | Ұрықтың қозғалысын немесе басқа көрсеткіштерді қашықтықтан тіркеуге арналған оқиға маркерінің болуы. | 1 дана |
|  |  | 2 | Кронштейні бар арба | Ұрық мониторына арналған мобильді арба. 4 (төрт) дөңгелектің көмегімен қозғалады. Құрамында керек-жарақтарды сақтауға арналған жәшіктердің болуы. | 1 дана |
|  |  | Шығын материалдары: |  |  |  |
|  |  | 1 | Тіркеушіге арналған қағаз. | Тіркеушіге арналған термоқағаз жинағының болуы. кемінде 40 дана/уп. Қағаз түрі – Стандартты Z-fold. Белгілеудің болуы. | 1 орам |
|  |  | 2 | Ультрадыбыстық Гель | Мониторингке арналған ультрадыбыстық гельдің болуы. | 1 орам |
|  |  | 3 | Қайта пайдалануға болатын белдіктер | Датчиктерді пациенттің денесіне бекітуге арналған серпімді қайта пайдалануға болатын белдіктердің болуы. Түсі сұр. Ені кемінде: 60 мм. ұзындығы кемінде: 1.3 М. | 1 орам |
|  |  | 4 | Сымды датчиктерді белдікке бекітуге арналған жинақ | Датчиктерді пациенттің белбеуіне бекітуге арналған бекітпелердің болуы. Датчиктерді пациенттің белбеуіне бекітуге арналған түймелердің болуы. | 1жиынтық. |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Пайдаланудың температуралық диапазоны-0-45 С. Сақтау температурасының диапазоны--20-60С. Сақтау және тасымалдау ылғалдылығы: 90% Ылғалдылық диапазоны: 95% Корпусты қорғау-IP21 |  |  |  |
| 4 | МЖ жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2000 сәйкес) | DDP |  |  |  |
| 5 | Жеткізу мерзімі және орналасқан жері | Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн Мекен-жайы: ҚР, СҚО, Петропавл қаласы, Сәтбаев көшесі 19 |  |  |  |
| 6 | МЖ өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының кепілдік және кепілдіктен кейінгі сервистік қызмет көрсету шарттары лиц | MЖ 37 айға кепілдік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету жылына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - шығыс материалдарын қоспағанда, пайдаланылған құрамдас бөліктерді ауыстыру; - МИ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - бұйым корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар |  |  |  |
| 7 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз 220 вольтты электр қуаты. Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді аспаптармен бірге жеткізілетін бағдарламалық жасақтама. Жеткізуші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Тауарды жеткізуді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық қамтамасыз етілуіне қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдықты орнатқанға дейін күнтізбелік 10 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабарлайды. Үй-жайдың инсталляцияға дейінгі дайындығымен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді көздемейтін, есіктердің стандартты ойықтарына өтетін сыртқы габариттері бойынша (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) ірі жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды Тапсырыс берушіні тарта отырып, өнім беруші жүзеге асырады. штатта өндірушінің тиісті мамандары, қызметкерлері болмаған жағдайда. |  |  |  |

СҚО әкімдігі ДСМ КММ "№ 2 қалалық емхана" ШЖҚ КМК м.а. директоры                                                                          Д. Жантасова

Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ) | Монитор фетальный в комплекте с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Фетальный монитор, блок аппарата базовый - 1 | Общие характеристики Единая сфера применения - Антенатальный и интранатальный мониторинг параметров плода и матери, возможность применения во время транспортировки. Вес монитора не более 5,1 кг. Размеры не более: 286x133x335 мм. Дисплей Рамочный жидкокристаллический, цветной экран - Наличие. Тип экрана – сенсорный. Размер по диагонали не более 6,5 дюймов. Возможность регулировки угла наклона дисплея. Встроенная ручка для переноски монитора. Функциональные характеристики Канала регистрации частоты сердечных сокращений (ЧСС) плода ультразвуковым методом - Наличие. Поддержка подключения дополнительного УЗ-датчика для одновременного мониторинга двойни - Наличие Возможность мониторинга многоплодной беременности, в том числе, тройни. Наличие канала регистрации сократительной деятельности матки с помощью токо-датчика. Наличие функции измерения пульса матери с помощью ТОКО-датчика. Диапазон измерения пульса матери не менее чем от 40 до 240 удр./мин. Наличие канала регистрации двигательной активности плода с помощью маркера событий. Наличие возможности мониторинга ЭКГ матери. Наличие возможности дооснащения фетального монитора опциями мониторинга внутриматочного давления, мониторинга прямой ЭКГ плода. Наличие функции перекрестной проверки каналов между ЧСС плода и ЧСС матери. Наличие возможности выбора нст (нестрессового теста) по критериям доуза-редмана или nichd (национальный институт детского здоровья и человеческого развития) на выбор пользователя. Возможность проведение мониторинга с помощью ультразвука проводить с не менее чем 25 недели беременности в ходе нестрессового мониторинга или обычного стандартного мониторинга плода. Наличие универсальных разъемов для маркера событий, токо- и ультразвуковых датчиков, автоматического распознавания подключенных датчиков. Наличие демонстрационного режима для обучения персонала. Наличие встроенной памяти. Термопринтер Емкостно пригодная для печати ширина не менее: 128 мм. Наличие встроенного термопринтера для печати параметров мониторинга матери и плода. Разрешение принтера не менее: 8 точек/мм. Наличие вариантов выбора настройки скорости печати КТГ в реальном времени, не менее: (3 см/мин, 2 см/мин, 1 см/мин). Наличие режима быстрой печати. Принтер должен обеспечивать запись непрерывных кривых: ЧСС плода, ЧСС матери, движения плода, сократительная активность матки. Интерфейсы и сетевая коммуникация Базовые возможности установки сетевой карты для объединения мониторов в центральную станцию акушерского наблюдения - наличие. Тревоги Уведомления о сигналах тревоги с помощью звуковых и световых индикаторов или экранных сообщений - наличие. Наличие звуковой и визуальной индикации тревог. Наличие цветовой дифференциации визуальной индикации уровней тревог. Наличие функции временного отключения сигнала тревоги. Наличие сигналов тревоги при недостаточном качестве сигнала с датчиков. Мониторинг ЧСС плода с помощью УЗ-датчика. Лимит диапазона измерения не более: от 50 до 250 удр./мин. Метод измерения – ультразвуковой импульсный доплер. Частота УЗ-излучения не более: 1 МГц ± 100 Гц. Наличие ударопрочности датчиков. Класс защиты от воды и пыли датчиков не хуже IP (Ingress Protection) 68. Частота повторения УЗ не менее: 3,0 кГц. Мониторинг сократительной деятельности матки ТОКО-датчиком. Активация функции обнуления наличие. Метод измерения – сенсорный элемент. Диапазон сигнала не менее чем от 0 до 127 условных единиц. Наличие ударопрочности датчиков. Класс защиты датчиков не хуже IP68. Анализ КТГ Наличие встроенной функции анализа КТГ в реальном времени по набору параметров (нестрессовый тест). Диапазон настройки времени исследования КТГ не менее чем 10 – 60 минут. | 1 шт |
|  |  | 2 | Датчик токо для токографии и измерения частоты пульса матери | Наличие токо-датчика для регистрации сократительной активности матки (токографии) и измерения частоты пульса матери. Используемый метод измерения для токографии должен быть – сенсорный элемент тензодатчика. Диапазон сигнала не менее чем от 0 до 127 условных единиц. Наличие ударопрочности датчиков. Класс защиты датчиков не хуже IP68. | 1 шт |
|  |  | 3 | Ультразвуковой датчик | Наличие ультразвукового датчика для регистрации ЧСС плода. Частота УЗ-излучения не более: 1 МГц ± 100 Гц. Наличие ударопрочности датчиков. Класс защиты датчиков не хуже IP68. Частота повторения УЗ не хуже 3,0 кГц. | 2 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Дистанционный маркировщик | Наличие маркера событий для дистанционной регистрации движения плода или других показателей. | 1 шт |
|  |  | 2 | Тележка с кронштейном | Мобильная тележка с креплением для фетального монитора. Передвигается с помощью 4 (четыре) колес. Наличие в составе ящиков для хранения принадлежностей. | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Бумага для регистратора. | Наличие комплекта термобумаги для регистратора. не менее 40 шт./уп. Тип бумаги – стандартная Z-fold. Наличие разметки. | 1уп |
|  |  | 2 | Гель ультразвуковой | Наличие ультразвукового геля для мониторинга. | 1 уп |
|  |  | 3 | Ремни многоразовые | Наличие эластичных многоразовых ремней для фиксации датчиков на теле пациента. Цвет сервый. Ширина не менее: 60 мм. Длина не менее: 1.3 м. | 1 уп |
|  |  | 4 | Комплект для закрепления на ремне проводных датчиков | Наличие креплений для фиксации датчиков на ремне пациента. Наличие кнопок для закрепления датчиков на ремне пациента. | 1 компл |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температурный диапазон эксплуатации - 0 - 45 С. Температурный диапазон хранения - -20 - 60 С. Диапазон влажности хранения и транспортировки: 90% Диапазон влажности эксплуатации: 95% Защита корпуса – IP21 |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | DDP |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | Срок поставки: 16 календарных дней со дня подписания договора Адрес: РК, СКО, город Петропавловск, улица Сатпаева 19 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей, за исключением расходных материалов; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 10 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

И.о. директора КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 2» КГУ УЗ акимата СКО                                                             Жантасова Д.Е.