| 2 қосымша тендерлік құжаттамаға Техникалық сипаттама ### Р/с ### №; ### Критерийлер; ### Сипаттама. 1; Медициналық техниканың атауы (модельді, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып, медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес); КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫ БАР ДЕФИБРИЛЛЯТОР. 2; Жинақтауға қойылатын талаптар; .Р/с №; Медициналық техникаға жинақтаушының атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес); Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы; Қажетті сан (өлшем бірлігін көрсете отырып). Негізгі жиынтықтар. 1; Электродтары бар дефибриллятор блогы; Бұйым жүрекке жеке бифазалық қысқартылған экспоненциалдық импульспен электродтар жұбы арқылы, трансторакальды емдік әсер етуге арналған. Бұйым медициналық мекемелерде және жедел және кезек күттірмейтін медициналық көмек машиналарының бригадаларын жарақтандыру үшін пайдаланылады. Бұйым ересектер мен балаларға олардың жасына және салмағына қарамастан пайдалануға арналған. Дефибрилляция импульсі - бифазалық кесілген экспоненциалдық жүктеме кедергісіне байланысты параметрлерді өтеумен болады. Импульстің бұл түрін қолдану келесілерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді аз энергияны пайдаланып тиімді дефибрилляция, қарыншалық жағдайда монополярлы импульспен салыстырғанда фибрилляция, қарыншалық фибрилляция және импульссіз қарыншалық тахикардия. Бифазалық қысқартылған экспоненциалды импульс жүрек тоқтағаннан кейін науқастардың өмір сүруі жоғары тиімді импульстік энергия, жұмсақ жүрек тіндеріне әсер етеді. Бұйымның бірнеше рет қолданылатын электродтары бар, олар ересек электродтар және ауыстырып қосу мүмкіндігі бар балалар электродтары олардың арасында. Көп рет қолданылатын электродтардың дефибриллятор блогымен ажыратылмайтын сымды қосылыстары болады . Ересек электродтармен жұмыс істеу кезінде бұйым автоматты түрде энергияның бастапқы деңгейін 150 Дж белгілейді. Балалар электродтарымен жұмыс істеу кезінде бұйым автоматты түрде энергияның бастапқы деңгейін 50 Дж белгілейді және энергияны таңдауды 100 Дж бұғаттайды. Егер пациенттің кедергісі (15-235) Ом диапазонынан тыс болса, бұйым энергия беруді бұғаттайды. Төменгі анықтаудың дәлдігі диапазонының шекарасы 5 Ом ±, жоғарғы шекарасы15 Ом ±. Разрядтың ішкі тізбегіне оны тергеннен кейін 30 с бұйым жинақталған энергияны автоматты түрде шығаруды қамтамасыз етеді. Дефибрилляциядан бас тартқан жағдайда разрядтың ішкі тізбегі бұйым жинақталған энергияны қолмен тастауды қамтамасыз етеді. Бұйымның алмалы-салмалы аккумуляторлы батареялардан қоректену 14,8 В номиналды кернеуі бар номиналды сыйымдылығы 4400 мА • сағ .сек мүмкіндігі бар. Бұл ретте бұйым: - толық зарядталған батарея кезінде - энергиясы 360 Дж 150 разряд; - толық зарядталған батарея кезінде - 0 0С температурада 360 Дж энергиясымен 20 разряд; - о индикациясы пайда болғаннан кейін 360 Дж энергиясымен батареяны зарядтау қажеттілігі. Бұйымның ауыспалы ток желісінен (190-250) В (50-60) Гц қуат алу мүмкіндігі бар. Бұл ретте бұйым: - желіден тұтынылатын қуат, 210 ВА; - алмалы-салмалы аккумулятор батареясын зарядтау. Толық зарядталған батареяны зарядтау уақыты 6 сағаттан аспайды. Бұйымның кернеуі (12,0-16,8) В тұрақты токтың сыртқы көзінен - автомобиль аккумуляторынан қоректену мүмкіндігі бар. автомобильдiң борттық желiсiмен немесе өзге де тұрақты МЕМСТ Р МЭК 60601-1 талаптарына сәйкес келетін тоқ, Бұл ретте бұйым 9,8 А аспайтын тоқ тұтынуды қамтамасыз етеді. Жұмыс режимін белгілеу уақыты - 3 секунд. Бұйым энергия жинау уақытын қамтамасыз етеді: а) толық зарядталған аккумуляторлық батареядан қоректенген кезде (ең жоғары энергиясы бар 15 разрядтан кейін): - 200 Дж - 4 с (қосылған сәттен бастап 7 с); - 360 Дж - 6 с (қосылған сәттен бастап 9). б) ауыспалы ток желісінен қоректену кезінде (тораптың 90% нормаланған): - 200 Дж - 6 с (қосылған сәттен бастап 9); - 360 Дж - 10 с (қосылған сәттен бастап 13 с). в) тұрақты токтың сыртқы көзінен қоректену кезінде: - 200 Дж - 6 с (қосылған сәттен бастап 9); - 360 Дж - 10 с (қосылған сәттен бастап 13 с). Бұйымды қосу кезінде автоматты түрде өзін-өзі тексеру функциясы болады. Бұйымның ішкі жүктемеге берілген энергия шамасын бақылау функциясы бар Бұйым операторды хабарландыру үшін мынадай жағдайларда көзбен шолу және дыбыстық дабыл сигналдарын шығарады: - оператормен разрядты белсендіруге бұйымның дайындығы (жоғары басымдық) - қосу кезіндегі өзін-өзі тестілеуден өту қателері (техникалық сигнал); - берілген энергияның шамасын тексеру кезіндегі қателер (техникалық сигнал); - жұмыс уақытында ішкі ақаулықты анықтау (техникалық сигнал); - егер батарея зарядының ағымдағы деңгейі пайдалануға мүмкіндік бермесе бұйым (техникалық сигнал); - егер разрядқа талпыну кезіндегі пациенттің кедергісі рұқсат етілген шектерде (техникалық сигнал) Бұйымның бет панелінен 1 м қашықтықта дабыл сигналдарының дыбыс қысымының деңгейі 45 Дб. Салмағы - электродтары бар дефибриллятор блогы (батареясыз), 4 кг; - аккумулятор батареясы, 0,6 кг; - қуат адаптері, 0,3 кг; - желілік бау, 0,06 кг; - тасымалдауға арналған сөмке, 1,2 кг.; 1 дана. Қосымша жиынтықтар. 2; Аккумуляторлық батарея; Li-Ion 14,8 В; 4400 мА·ч; 1 дана. 3; Қуат адаптері * Тапсырыс берушінің талабы бойынша жеткізіледі; тұрақты ток көзінен қоректендіру үшін Тапсырыс берушінің талабы бойынша жеке ақыға жеткізіледі; 1 дана. 4; Желілік бау; ауыспалы ток желісінен қоректендіру үшін; 1 дана. Шығыс материалдары және тозатын тораптар:. 5; Тасымалдау сөмкесі; Сақтауға және тасымалдауға арналған сөмке; 1 дана. 6; Пайдалану жөніндегі нұсқау; Орыс және қазақ тілдерінде пайдалану жөніндегі нұсқау; 1 дана. 3; Пайдалану жағдайларына қойылатын талаптар; - қоршаған ортаның температурасы 0-ден плюс 40 0 С дейін; - қосу температурасы кезiнде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 98% -ға дейiн 25 0 С; - атмосфералық қысым 630-дан 800 мм сынап бағанасына дейін (83,9-дан 106,6 кПа дейін).. 4; Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес); DDP соңғы пайдаланушысы. 5; Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері; Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, СҚО, Петропавл қаласы, Васильев көшесі 123. 6; Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік берілген сервистік қызмет көрсету шарттары; Медициналық техникаға кепілді сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурсты құрамдас бөліктерін ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, тотығу және тотығу іздерін жою (ішінара блокты-торапты бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар.. 7; Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері; Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз 220 вольтты электр қуаты. Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді аспаптармен бірге жеткізілетін бағдарламалық жасақтама. Жеткізуші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Тауарды жеткізуді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық қамтамасыз етілуіне қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдықты орнатқанға дейін күнтізбелік 10 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабарлайды. Үй-жайдың инсталляцияға дейінгі дайындығымен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді көздемейтін, есіктердің стандартты ойықтарына өтетін сыртқы габариттері бойынша (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) ірі жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды Тапсырыс берушіні тарта отырып, өнім беруші жүзеге асырады. штатта өндірушінің тиісті мамандары, қызметкерлері болмаған жағдайда.. СҚО әкімдігі ДСМ КММ "№ 2 қалалық емхана" ШЖҚ КМК м.а. директоры Д. Жантасова Приложение 2 к тендерной документации Техническая спецификация ### № п/п; ### Критерии; ### Описание. 1; Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны); ДЕФИБРИЛЛЯТОР С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ. 2; Требования к комплектации; .№ п/п; Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий); Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике; Требуемое количество (с указанием единицы измерения). Основные комплектующие. 1; Блок дефибриллятора с электродами; Изделие предназначено для лечебного воздействия на сердце человека одиночным бифазным усеченным экспоненциальным импульсом посредством пары электродов, трансторакально. Изделие может использоваться в медицинских учреждениях и для оснащения бригад машин скорой и неотложной медицинской помощи. Изделие предназначено для использования на взрослых и детях вне зависимости от их возраста и веса. Импульс дефибрилляции – бифазный усеченный экспоненциальный с компенсацией параметров в зависимости от сопротивления нагрузки. Применение такой формы импульса позволяет осуществить эффективную дефибрилляцию с использованием меньшей энергии, по сравнению с монополярным импульсом, в случаях желудочковой фибрилляции, мерцания желудочков и желудочковой тахикардии без пульса. Бифазный усеченный экспоненциальный импульс обеспечивает высокую выживаемость пациентов после остановки сердца с помощью высокоэффективной пульсовой энергии, обладающей щадящим воздействием на сердечные ткани. Изделие имеет многоразовые электроды, которые совмещают взрослые электроды и детские электроды, с возможностью переключения между ними . Многоразовые электроды имеют неразъемное проводное соединение с блоком дефибриллятора .При работе со взрослыми электродами изделие автоматически устанавливает начальный уровень энергии 150 Дж. При работе с детскими электродами изделие автоматически устанавливает начальный уровень энергии 50 Дж и блокирует выбор энергии 100 Дж. Изделие блокирует выдачу энергии, если сопротивление пациента лежит за пределами диапазона (15 – 235) Ом. Точность определения нижней границы диапазона ±5 Ом, верхней границы ±15 Ом. Изделие обеспечивает автоматический сброс накопленной энергии на внутреннюю цепь разряда через 30 с после ее набора. Изделие обеспечивает ручной сброс накопленной энергии на внутреннюю цепь разряда в случае отказа от дефибрилляции. Изделие имеет возможность питания от съемной аккумуляторной батареи номинальной емкостью 4400 мА·ч с номинальным напряжением 14,8 В . При этом изделие обеспечивает: – при полностью заряженной батарее —150 разрядов энергией 360 Дж; – при полностью заряженной батарее — 20 разрядов энергией 360 Дж при температуре 0 0С; –6 разрядов энергией 360 Дж после появления индикации о необходимости зарядки батареи. Изделие имеет возможность питания от сети переменного тока (190-250) В (50-60) Гц . При этом изделие обеспечивает: – мощность, потребляемую от сети, 210 ВА; – зарядку съемной аккумуляторной батареи. Время зарядки полностью разряженной батареи не превышает 6 часов. Изделие имеет возможность питания от внешнего источника постоянного тока напряжением (12,0-16,8) В — автомобильного аккумулятора, не связанного с бортовой сетью автомобиля или иного источника постоянного тока, соответствующего требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1 .При этом изделие обеспечивает потребление тока, не превышающее 9,8 А. Время установления рабочего режима –3 секунд. Изделие обеспечивает время набора энергии: а) при питании от полностью заряженной аккумуляторной батареи (после 15 разрядов с максимальной энергией): – 200 Дж —4 с (7 с от момента включения); – 360 Дж —6 с (9 с от момента включения). б) при питании от сети переменного тока (при напряжении сети 90% нормированного): – 200 Дж —6 с (9 с от момента включения); – 360 Дж —10 с (13 с от момента включения). в) при питании от внешнего источника постоянного тока: – 200 Дж —6 с (9 с от момента включения); – 360 Дж —10 с (13 с от момента включения). Изделие имеет функцию автоматического самотестирования при включении . Изделие имеет функцию контроля величины отданной на внутреннюю нагрузку энергии Изделие вырабатывает визуальные и звуковые сигналы тревоги для оповещения оператора в случаях: – готовности изделия к активации разряда оператором (сигнал высокого приоритета) – ошибки прохождении самотестирования при включении (технический сигнал); – ошибки при проверке величины отданной энергии (технический сигнал); – обнаружения внутренней неисправности во время работы (технический сигнал); – если текущий уровень заряда батареи не позволяет использовать изделие (технический сигнал); – если сопротивление пациента при попытке разряда находится за допускаемыми пределами (технический сигнал). Уровень звукового давления сигналов тревоги 45 Дб на расстоянии 1 м от лицевой панели изделия. Масса – блок дефибриллятора с электродами (без батареи), 4 кг; – батарея аккумуляторная, 0,6 кг; – адаптер питания, 0,3 кг; – шнур сетевой, 0,06 кг; – сумка для переноски, 1,2 кг.; 1 шт. Дополнительные комплектующие. 2; Батарея аккумуляторная; Li-Ion 14,8 В; 4400 мА·ч; 1 шт. 3; Адаптер питания *Поставляется по требованию заказчика; для питания от источника постоянного тока Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату; 1 шт. 4; Шнур сетевой; для питания от сети переменного тока; 1 шт. Расходные материалы и изнашиваемые узлы:. 5; Сумка для переноски; Сумка для хранения и переноски; 1 шт. 6; Руководство по эксплуатации; Руководство по эксплуатации на русском и казахском языках; 1 шт. 3; Требования к условиям эксплуатации; - температура окружающей среды от 0 до плюс 40 0 С; - относительная влажность воздуха до 98% при температуре плюс 25 0 С; - атмосферное давление от 630 до 800 мм.рт.ст. (от 83,9 до 106,6 кПа).. 4; Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010); DDP. 5; Срок поставки медицинской техники и место дислокации; Срок поставки: 30 календарных дней со дня подписания договора Адрес: Республика Казахстан, СКО, город Петропавловск, улица Васильева 123. 6; Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц; Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.. 7; Требования к сопутствующим услугам; Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 10 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И.о. директора КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 2» КГУ УЗ акимата СКО Жантасова Д.Е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |