Қосымша 2

Техникалық сипаттама

сатып алынатын тауарға

| Лоттың N | Тауардың атауы | Өлшем бірлігі | Тауардың сапасына, техникалық және функционалдық сипаттамаларына (тұтыну ерекшеліктеріне) қойылатын талаптар | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА (ALT) | упак | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий биреагент. Состав: РеагентА. Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л, pH 7.3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.5 Ед/л = 0.14 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мккат/л: Повторность (CV) - 3.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.0 %; Средняя концентрация: 133 Ед/л = 2.21 мккат/л. Повторность (CV) -1,2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,4%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА200/400. | 11 |
| 2 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА (АСТ) | упак | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа>460 Ед/л, лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л. Повторность (CV) - 2.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.8%; Средняя концентрация: 154 Ед/л = 2.55 мккат/л. Повторность (CV) 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %. Количество исследований - 1800, фасовка 8х60мл+8х15мл, t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА200/400. | 11 |
| 3 | Альфа-амилаза түзу | упак | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе.Панкреатический профиль; этилиден блокированный субстрат, кинетика; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий тиоцианат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 4.5 Ед/л = 0.074 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21 мккат/л. Точность: Сыворотка. Средняя концентрация 97 Ед/L = 1.61 мккат/л. Повторность (CV) - 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.5 %; Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.38 мккат/л. Повторность (CV) 0.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 0.9 %. Точность: Моча. Средняя концентрация 90 Ед/л = 1.49 мккат/л . Повторность (CV) - 2.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.5 %; Средняя концентрация: 180 Ед/л = 2.98 мккат/л. Повторность (CV) 1.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %. Количество исследований - 480, фасовка 8х20мл, t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА200/400. | 8 |
| 4 | Билирубин (жалпы) | упак | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Соляная кислота 170 ммоль/л, цетримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.211 мг/дл = 3.61 мкмоль/л. Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л. Повторность (CV) - 3.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л. Повторность (CV) 0.9%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2%. Количество исследований - 1800, фасовка 8 x 60 мл + 8 x 15 мл, t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА200/400. | 14 |
| 5 | Глюкоза | упак | ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А.Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10¶Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, рН 7.5. Метрологические характеристики:Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л.Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л. Повторность(CV):1,0%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л Повторность(CV):0,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10x 60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 16 |
| 6 | Темір (Феррозин ) | упак | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Диагностика анемий; феррозин, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А.Гуанидин Гидрохлорид 1.0 моль/л, буферный раствор Ацетата 0.4 моль/л,¶pH 4.0.¶Реагент B. Феррозин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 2.46 мкг/дл = 0.44 мкмоль/л.Предел линейности:1000 мкг/дл = 179 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация: 112 мкг/дл = 20.0 мкмоль/л. Повторность(CV):1,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6%. Средняя концентрация: 208 мкг/дл = 37.3 мкмоль/л. Повторность(CV):0,9%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.3%. Количество исследований-900. Фасовка 4x 60 +4х15 мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 2 |
| 7 | Кальций Арсеназо | упак | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе, Электролитный профиль; арсеназо III, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Арсеназо III 0.2 ммоль/л, имидазол 75 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.42 мг/дл = 0.105 ммоль/л.Пределы линейности: 18 мг/дл = 4.5 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 10.6 мг/дл = 2.65 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Средняя концентрация: 14.3 мг/дл = 3.57 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 0.9 %. Моча Средняя концентрация:8.40 мг/дл = 2.09 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.8 %. Средняя концентрация: 16.8 мг/дл = 4.18 ммоль/л. Повторность (CV): 2.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10x 60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 6 |
| 8 | Креатинин | упак | КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, детергент. Реагент B. Пикриновая кислота 25 ммоль/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.04 мг/дл= 3.55 мкмоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 1768 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 1.06 мг/дл= 94 мкмоль/л. Повторность (CV): 3.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.8 %. Средняя концентрация: 3.16 мг/дл= 280 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.2 %. Моча Средняя концентрация: 142 мг/дл= 12525 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.8 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Средняя концентрация: 284 мг/дл= 25050 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.2 %. Количество исследований-1800. Фасовка 5х60мл+5х60мл, t+2 +30 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 15 |
| 9 | Мочевина | упак | МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглютарат 5.6 ммоль/л, уреаза > 140 Ед/мл,¶глютаматдегидрогеназа > 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л,¶рН 8.0. Реагент B. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл BUN = 0.614 ммоль/л. Пределы линейности: 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Средняя концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. Повторность (CV): 1.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7 %. Моча Средняя концентрация:1291 мг/дл = 215 ммоль/л. Повторность (CV): 3.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Средняя концентрация:1771 мг/дл = 295 ммоль/л . Повторность (CV): 2.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8х60+8х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 15 |
| 10 | Магний | упак | МАГНИЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль; ксилидиновый синий, конечная точка; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Карбонат натрия 0.1 моль/л, ЭГТА 0.1 ммоль/л, триэтаноламин 0.1 моль/л, цианид калия 7.7 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент B. Глицин 25 ммоль/л, ксилидиновый синий 0.5 ммоль/л, хлорацетамид 2.6 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.20 мг/дл = 0.081 ммоль/л. Пределы линейности: 4 мг/дл = 1.64 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:1.50 мг/дл = 0.61 ммоль/л. Повторность (CV): 1.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.9%. Средняя концентрация: 2.92 мг/дл = 1.20 ммоль/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1%. Моча Средняя концентрация:7.20 мг/дл = 2.94 ммоль/л. Повторность (CV): 4.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.3 %. Средняя концентрация:14.4 мг/дл = 5.88 ммоль/л. Повторность (CV): 2.0 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.9%. Количество исследований-450. Фасовка 2х60мл+2х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 10 |
| 11 | Зәр қышқылы | упак | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе, Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент.Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л,¶уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза >5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл,¶4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.8. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 0.31 мг/дл = 18.5 мкмоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:5.2 мг/дл = 311 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл = 643 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.7 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Моча Средняя концентрация:20.9 мг/дл = 1243 мкмоль/л. Повторность (CV): 2.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.4 %. Средняя концентрация:41.8 мг/дл = 2486 мкмоль/л . Повторность (CV): 1.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10х60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 5 |
| 12 | Жалпы ақуыз | упак | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II)¶21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2х20мл, температура хранения +15 +30 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 45 |
| 13 | Триглицеридтер | упак | ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе, Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: PIPES 45 ммоль/л, ацетатный магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л,¶липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа > 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4¶Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л,¶рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: Пороговая чувствительность: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Пределы линейности: 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л.¶Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.9 %; Средняя концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л . Повторность (CV) -1.0 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.4 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 5 |
| 14 | HDL-Холестерин | упак | HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Буфер Гуда, холестеролэстераза >1 Ед/мл, холестеролоксидаза >0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, акселератор реакции 1 ммоль/л. Реагент В. Буфер Гуда, холестерол эстераза до 1.5 МЕ/мл, 4-аминоатипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза до 3 кМЕ/л, детергент. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.83 мг/дл = 0.048 ммоль/л. Пределы линейности: 200 мг/дл = 5.18 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,6 %. Количество исследований - 960. Фасовка 4x60мл+4х20мл , температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА200/400. | 30 |
| 15 | LDL-Холестерин | упак | LDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. MES буфер ≥30 ммоль/л, холестеролэстераза >1.5 Ед/мл, холестеролоксидаза >1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, аскорбат оксидаза ≥ 3.0 МЕ/л, пероксидаза >1 Е/мл, детергент, рН 6.3. Реагент В. MES буфер ≥30 ммоль/л, пероксидаза >1 Ед/мл, N,Nbis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детегрент, рН 6.3. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.44 мг/дл = 0.012 ммоль/л. Пределы линейности: 990 мг/дл = 25.6 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 59 мг/дл = 1.54 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,5 %; 97 мг/дл = 2.51 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,2 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2х20мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА200/400. | 20 |
| 16 | Холестерин | упак | ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Липидный профиль; холестеролоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. PIPES 35 ммоль/л, холат натрия 0.5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза > 0.2 Ед/мл, холестеролоксидаза > 0.1 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность:4.2 мг/дл = 0.109 ммоль/л. Пределы линейности: 1000 мг/дл = 26 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 153 мг/дл = 3.97 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.4 %. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 5.7 ммоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 15 |
| 17 | Биохимиялық бақылау сарысуы (адам)1 деңгей | упак | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, параметры:АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8 C | 10 |
| 18 | Биохимиялық бақылау сарысуы (адам)2-деңгей | упак | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l l -набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8C | 10 |
| 19 | Биохимиялық калибратор (адам) | упак | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка, 5х5мл, t +2 +8 С | 10 |
| 20 | Концентрацияланған жуу ерітіндісі, 500 мл. | упак | Концентрированный моющий раствор 500 мл из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA200/400, объем 500 мл, t +15 +30 С | 15 |
| 21 | Реакциялық ротор | упак | Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA200/400, метакрилатный термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке | 13 |
| 22 | АЛЬБУМИН | упак | АЛЬБУМИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный, почечный профиль; бромкрезоловый зеленый, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Ацетатный буфер 100 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый 0.27 ммоль/л, детергент, pH 4.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: : 1.21 г/л. Пределы линейности: 70г/л. Точность: Средняя концентрация 38.4 г/л : Повторность (CV) - 0.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.2 %; Средняя концентрация: 57.1 г/л. Повторность (CV) -0.7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,1%. Количество исследований - 720. Фасовка 4х60мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА200/400. | 2 |
| 23 | РЕВМАТОИДТЫ БАҚЫЛАУ I ДЕҢГЕЙ | упак | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 С | 10 |
| 24 | РЕВМАТОИДТЫ БАҚЫЛАУ II ДЕҢГЕЙ | упак | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 С | 10 |
| 25 | С-РЕАКТИВТІ АҚУЫЗ СТАНДАРТЫ | упак | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, фасовка 1мл, t +2 +8 С | 6 |
| 26 | РЕВМАТОИДТЫ ФАКТОР | упак | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латексагглютинация/гамма-глобулин, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых человеческими гамма-глобулином,¶азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 2.4 МЕ/мл. Интервал измерения: 2.4-160 МЕ/мл. Точность: Средняя концентрация 41 МЕ/мл. Повторность (CV) - 1.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.7 %; Средняя концентрация 77 МЕ/мл. Повторность (CV) -0.7 % . Общая погрешность (CV)- 1.9 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора | 6 |
| 27 | РЕВМАТОИДТЫ ФАКТОР СТАНДАРТ | упак | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, фасовка 1x3 мл, t +2 +8 С | 6 |
| 28 | С-РЕАКТИВТІ АҚУЫЗ | упак | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.6.¶ Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ,¶азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.9 мг/л. Пределы линейности: 150 мг/л.. Точность: Средняя концентрация 14 мг/л. Повторность (CV) - 2.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.9 %; Средняя концентрация 43 мг/л. Повторность (CV) -1.5 % . Общая погрешность (CV)- 2.6 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 12 |
| 29 | Қышқылды жуу ерітіндісі бар құты | упак | Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200 (4x20мл) +2 +30 C | 13 |
| 30 | СІЛТІЛІК ФОСФАТАЗА АМП | упак | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; 2-амино-2-метил-1-пропановый буфер, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. 2-Амино-2-метил-1-пропанол 0.4 моль/л, сульфат цинка 1.2 ммоль/л, N-гидроксиэтилендиаминтриуксусная кислота 2.5 ммоль/л, ацетат магния 2.5 ммоль/л, рН 10.4. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 19.2 Ед/л = 0.320 мкКат/л. Пределы линейности: 1200 Ед/л = 20 мкКат/л. Точность: Средняя концентрация: 134 Ед/л = 2.23 мкКат/л. Повторность (CV):1.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.5 %. Средняя концентрация: 205 Ед/л = 3.40 мкКат/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.8 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4х60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 6 |
| 31 | Биохимиялық-турбидиметриялық ВА200/400 (4х60мл+4х15мл) T+2 +8 С анализатор жиынтығынан гамма-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА | упак | ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; глицилглицин, кинетика; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Глицилглицин 206.25 ммоль/л, гидроксид натрия 130 ммоль/л, рН 7.9. Реагент В. γ-Глютамил-3-карбокси-4-нитроанилид 32.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 3.07 Ед/л = 0.052 мккат/л. Пределы линейности: 600 Ед/л = 10.0 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 34 Ед/л = 0.57 мккат/л. Повторность (CV) - 2.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 137 Ед/л = 2.27 мккат/л. Повторность (CV) 0.6%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.3%. Количество исследований -900. Фасовка 4x 60 мл + 4x 15 мл , t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА200/400. | 2 |
| 32 | Биохимиялық-турбидиметриялық Ва200/400 (8х60мл+8х15мл) T+2 +8 С анализатор жиынтығынан ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА | упак | ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, Сердечный профиль; пируват, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, пируват 2.75 ммоль/л, хлорид натрия 222 ммоль/л,рН 7.2. Реагент B. NADH 1.55 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 24.4 Ед/л = 0.405 мккат/л. Пределы линейности: 1250 Ед/л = 20.92 мккат/л. Точность: Средняя концентрация:436 ЕД/Л = 7.24 мккат/л. Повторность (CV): 2.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.5%. Средняя концентрация: 860 ЕД/Л = 14.3 мккат/л. Повторность (CV): 1.7%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл, t+2 +30 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 2 |
| 33 | Биохимиялық-турбидиметриялық ВА200/400 (4х50мл+4х20мл) +2 +30С Анализатор жиынтығынан ФОСФОР | упак | ФОСФОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; фосфомолибдат, дифференциальный режим; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Серная кислота 0.36 моль/л, хлорид натрия 154 ммоль/л. Реагент В. Серная кислота 0.36 моль/л, хлорид натрия 154 ммоль/л, молибдат аммония 3.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.25 мг/дл= 0.080 ммоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 6.46 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация 4.04 мг/дл= 1.30 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.1 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2 %; Средняя концентрация 9.9 мг/дл= 3.18 ммоль/л . Повторность (CV) -0.7 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.0 %. Моча. Средняя концентрация 34.10 мг/дл= 11.0 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.4 %; Средняя концентрация 68.20 мг/дл= 22.0 ммоль/л . Повторность (CV) -1.8 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.3 %. Количество исследований - 840. Фасовка 4x50мл+4х20 мл, температура хранения +2 +30 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 1 |
| 34 | SPOTCHEM II TotalBilirubin-жалпы билирубинді анықтауға арналған Реагент 25 дана / пакет | упак | SPOTCHEM II TotalBilirubin - Реагент для определения общего билирубина 25шт/упак | 25 |
| 35 | SPOTCHEMⅡGOT/AST - ГОТ/АСТ 25 дана / пакетті анықтауға арналған Реагент | упак | SPOTCHEMⅡGOT/AST - Реагент для определения ГОТ/АСТ 25шт/упак | 12 |
| 36 | SPOTCHEMⅡGPT/alt-HBT/alt 25pcs / pack анықтауға арналған Реагент | упак | SPOTCHEMⅡGPT/ALT - Реагент для определения ГПТ/АЛТ 25шт/упак | 12 |
| 37 | Spotchem II bloodureanitrogen - мочевинаны анықтауға арналған Реагент 25 дана / пакет | упак | SPOTCHEM II BloodUreaNitrogen - Реагент для определения мочевины 25шт/упак | 12 |
| 38 | SPOTCHEM II Creatinine-креатининді анықтауға арналған Реагент 25 дана / пакет | упак | SPOTCHEM II Creatinine - Реагент для определения креатинина 25шт/упак | 12 |
| 39 | SPOTCHEM II TotalProtein-жалпы ақуызды анықтауға арналған Реагент 25 дана / пакет | упак | SPOTCHEM II TotalProtein - Реагент для определения общего белка 25шт/упак | 12 |
| 40 | SPOTCHEM II TotalCholesterol-жалпы холестеринді анықтауға арналған Реагент 25 дана / пакет | упак | SPOTCHEM II TotalCholesterol - Реагент для определения общего холестерина 25шт/упак | 12 |
| 41 | Calibration CHEK - бақылау сарысуы 4 фл/3 мл | упак | CALIBRATION CHEK - Контрольная сыворотка 4 фл/3 мл | 5 |
| 42 | CENTRIFUGE-CUP-Центрифугалау түтіктері 100 дана/пакет | упак | CENTRIFUGE-CUP–Пробирки для центрифугирования 100 шт/упак | 8 |
| 43 | Tip set-диспенсерге арналған кеңестер 500 дана / пакет | упак | TIP SET - Наконечники для дозатора 500шт/упак | 3 |
| 44 | Рекомбипластин 2Ж (ПВ және фиб үшін реагент.)- Hemosil RecombiPlas Tin 2g /prothrombin time Reagent жиынтығынан аксессуарлары бар ACL elite PRO in vitro диагностикасына арналған автоматты коагулометриялық Анализатор (5 х 20 мл + 5 х 20 мл) | упак | Реагент для определения протромбинового времени (ПВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме. Используется для оценки внешнего пути гемостаза и мониторинга ОАТ. В состав реагента входит рекомбинантный человеческий тканевой фактор, характеризующийся МИЧ ~ 1. Реагент стабилен на борту анализатора 4 дня. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 20 мл реагента + 5 фл. по 20 мл разбавителя). Температура хранения +2 +8 C . Фасовка: 5 фл. по 20 мл реагента + 5 фл. по 20 мл разбавителя. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" системе анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO | 22 |
| 45 | Фибриноген QFA-HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin in vitro ACL elite Pro диагностикасына арналған автоматты коагулометриялық Анализатор жиынтығынан (10 х 5 мл) | упак | Реагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 5 мл реагента). Температура хранения +2 +8 C . Фасовка: 10 фл. по 5 мл реагента. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" системе анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO | 22 |
| 46 | Жуу ерітіндісі-hemosil Cleaning Solution жиынтығынан аксессуарлары бар ACL elite PRO in vitro диагностикасына арналған автоматты коагулометриялық Анализатор (1 Х 500 мл) | упак | Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 500 мл). Температура хранения +15 +25 C . | 13 |
| 47 | СинтАСил (ACHTV реагенті) - аксессуарлары бар ACL elite PRO in vitro диагностикасы үшін автоматты коагулометриялық Анализатор жиынтығынан HemosIL SynthASIL (5 x 10 мл + 5 x 10 мл) | упак | Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Метод АЧТВ используется в качестве основного скринингового метода для оценки нарушений внутреннего пути свертывания и для мониторинга гепариновой антикоагулянтной терапии. Метод чувствителен к сниженным концентрациям факторов контактной фазы, факторов внутреннего и общего пути свертывания, антикоагуляционному действию гепарина и наличию ингибиторов, в частности волчаночно-подобных антикоагулянтов. Рекомендован к использованию для предоперационной скрининговой диагностики. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция). Температура хранения +2 +8 C . Фасовка: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO | 4 |
| 48 | Калибрлеу плазмасы-hemosil calibration plasma жиынтығынан ACL elite Pro аксессуарлары бар IN VITRO диагностикасына арналған автоматты коагулометриялық Анализатор (10 х 1 мл) | упак | Калибратор универсальный. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C. Используется для работы на "Закрытой" системе анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO | 7 |
| 49 | Қалыпты бақылау-ACL elite Pro аксессуарларымен (10 х 1 мл)in vitro диагностика үшін автоматты коагулометриялық Анализатор жиынтығынан HemosIL қалыпты бақылау | упак | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, одиночных факторов, антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона нормальных значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Используется для работы на "Закрытой" системе анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США). | 7 |
| 50 | Төмен патологиялық бақылау-hemosil Low Abnormal control жиынтығынан ACL elite Pro аксессуарлары бар IN VITRO диагностикасына арналған автоматты коагулометриялық Анализатор (10 х 1 мл) | упак | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Используется для работы на "Закрытой" системе анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO | 7 |
| 51 | Жоғары патологиялық бақылау-hemosil High Abnormal control жиынтығынан ACL elite Pro аксессуарлары бар IN VITRO диагностикасына арналған автоматты коагулометриялық Анализатор (10 х 1 мл) | упак | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона высоких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Используется для работы на "Закрытой" системе анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO | 7 |
| 52 | Факторларды сұйылтқыш-hemosil Factor Diluent жиынтығынан ACL elite Pro аксессуарлары бар IN VITRO диагностикасына арналған автоматты коагулометриялық Анализатор (1 х 100 мл) | упак | Разбавитель плазмы. Предназначен для разбавления плазмы при проведении исследований. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 100 мл). Температура хранения +15 +25 C . Используется для работы на "Закрытой" системе анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO | 13 |
| 53 | R - HemosIL reference Wash R Emulsion анықтамалық эмульсиясы in vitro ACL elite Pro диагностикасына арналған аксессуарлары бар (1000 мл)Автоматты коагулометриялық Анализатор жиынтығынан | упак | Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 1000 мл). Температура хранения +15 +25 C. | 25 |
| 54 | Талдауға арналған роторлар (1 х 20 позиция, 100 дана/уп) in vitro ACL TOP диагностикасына арналған автоматты коагулометриялық Анализатор жиынтығынан, модификациялары: ACLTOP350 CTS, ACLTOP550 CTS, ACLTOP 750, ACLTOP750 CTS, ACLTOP750 las (100 дана / уп) | упак | Измерительные ячейки. Предназначены для проведения исследований системы гемостаза на автоматических коагулометрах. Материал: оптически прозрачный пластик. Поставляется в картонных упаковках (1х20 позиций, 100шт/уп). Температура хранения +4 +45 C. Используется для работы на "Закрытой" системе анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO. | 16 |
| 55 | Cellpack DCL толық қан сұйылтқышы xn-1000, XN-1500, XN-2000, XN-3000, XN-3100, XN-9000, XN-9100 (20 л)жүйелеріне арналған xn сериялы автоматты гематологиялық анализатор | упак | Разбавитель цельной крови для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе) объем 20 литров для исследования общего анализа крови на автоматических гематологических анализаторах серии XN для систем XN-1000, XN 1500, XN-2000, XN-3000, XN 3100, XN 9000, XN 9100 и автоматических гематологических анализаторах XN-330, XN-350, XN-450 и XN-550 | 42 |
| 56 | SULFOLYSER (қандағы гемоглобин концентрациясын анықтауға арналған Реагент) xn-350, XN-450, XN-550 (1 X 500 мл)модельдерінің xn-l сериялы автоматты гематологиялық анализаторы | упак | Реагент для определения количества гемоглобина в автоматических гематологических анализаторах Sysmex, упаковка 500 мл, нетоксичный, цианид не содержащий реагент, на основе лаурил сульфата натрия, обеспечивающего лизирование клеточных мембран эритроцитов без повреждения гемоглобина. Концентрация лаурил сульфата натрия-1,7 г/л Лизирующий реагент для гемолиза эритроцитов и окрашивания компонентов лейкоцитов для исследовния общего анализа крови на автоматических гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. Упаковка 2л. | 45 |
| 57 | FLUOROCELL WDF (FLUOROCELL WDF бояғыш реагенті) xn-350, XN-450, XN-550 (2 X 22 мл)модельдерінің xn-l сериялы автоматты гематологиялық анализаторы | упак | Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям с помощью автоматических гематологических анализаторов XN-350, XN-450, XN-550. Упаковка 2х22 мл. | 35 |
| 58 | CELLCLEAN (CELLCLEAN тазартқыш ерітіндісі) xn-350, XN-450, XN-550 (50 мл)модельдерінің xn-l сериялы автоматты гематологиялық анализаторы | упак | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в автоматических гематологических анализаторах Sysmex | 13 |
| 59 | Xn-l check L1 (xn-l check L1 бақылау қаны) xn-350, XN-450, XN-550 (3 мл)модельдерінің xn-l сериялы автоматты гематологиялық анализаторы | упак | Контрольная кровь уровень L1 (низкий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550 | 30 |
| 60 | Xn-l check L2 (xn-l check L2 бақылау қаны) xn-350, XN-450, XN-550 (3 мл)модельдерінің xn-l сериялы автоматты гематологиялық анализаторы | упак | Контрольная кровь уровень L2 (нормальный уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550 | 30 |
| 61 | Xn-l check L3 (xn-l check L3 бақылау қаны) xn-350, XN-450, XN-550 (3 мл)модельдерінің xn-l сериялы автоматты гематологиялық анализаторы | упак | Контрольная кровь уровень L3 (высокий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. | 30 |
| 62 | Lysercell WDF (Lysercell WDF лизингтік реагенті) xn-350, XN-450, XN-550 (2л)модельдерінің xn-l сериялы автоматты гематологиялық анализаторы | упак | Лизирующий реагент для гемолиза эритроцитов и окрашивания компонентов лейкоцитов для исследовния общего анализа крови на автоматических гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. Упаковка 2л. | 40 |
| 63 | Cellpack жиынтығынан 20 л xp-300 автоматты гематологиялық анализатор (20 л) | упак | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л. | 48 |
| 64 | STROMATOLYSER-WH 3x 500ml жиынтығы XP-300 автоматты гематологиялық анализатор (3 x 500ml) | упак | Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лимфоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах Sysmex | 15 |
| 65 | EIGHTCHECK-3wp H 1.5 мл жиынтықтан XP-300 автоматты гематологиялық анализатор | фл | Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | 20 |
| 66 | EIGHTCHECK-3wp L 1.5 мл жиынтықтан XP-300 автоматты гематологиялық анализатор | фл | Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | 20 |
| 67 | EIGHTCHECK-3wp N 1.5 мл жиынтығынан xp-300 автоматты гематологиялық анализатор | фл | Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | 20 |
| 68 | Тироглобулинге қарсы антидене кассетасы (Anti-Tg) | упак | Реагенты в кассете для количественного определения содержания антител к тиреоглобулину (Anti-Tg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-Tg cobas e analysers/ATG), 100 тестов . Реагенты — рабочие растворы Кассета с реагентами промаркирована как ATG. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Тг~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированный ТГ (человека), 0.200 мг/л; ТРИС-буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 Анти-ТГ-Ат~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-ТГ антитела (человека), меченные рутениевым комплексом, 0.620 мг/л; ТРИС-буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. | 10 |
| 69 | Тироглобулинге қарсы антидене Калибраторы (Anti-Tg CS) | упак | Набор калибраторов для количественного определения содержания антител к тиреоглобулину (Anti-Tg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических сobas е | 3 |
| 70 | Precicontrol thyro AB elecsys v2 бақылау | упак | Набор контрольных сывороток PreciControl ThyroAB предназначен для контроля качества тестов Elecsys Anti TSHR, Anti TPO и Anti Tg иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. ▪ PC THYRO1: 2 фл., каждый на 2.0 мл контрольной сыворотки ▪ PC THYRO2: 2 фл., каждый на 2.0 мл контрольной сыворотки. Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | 5 |
| 71 | 100 сынаққа арналған Тиреопероксидазаға антиденелер кассетасы | упак | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения антител к тиреоидной пероксидазе в сыворотке и плазме крови человека. Определение антител к тиреоидной пероксидазе (анти-ТПО) используется как вспомогательный метод при диагностике аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | 23 |
| 72 | Тиреопероксидаза антидене Калибраторы (Anti-TPO CS) | упак | Набор калибраторов Anti-TPO CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Anti-TPO на иммунохимических анализаторах cobas e. Anti-TPO CalSet — это лиофилизированная матрица сыворотки крови человека с добавленными антителами к тиреопероксидазе (анти-TPO) в 2 диапазонах концентраций. | 3 |
| 73 | Кассета Трийодтиронин 200 сынақтан бос | упак | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест "ECLIA" предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e. | 15 |
| 74 | Трийодтиронин Калибраторы бос | упак | Калибровочный набор Трийодтиронин свободный предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys FT3 III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ FT3 III Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ FT3 III Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 FT3 в двух диапазонах концентрации (примерно 2 пмоль/л или 1.3 пг/мл и примерно 40 пмоль/л или 26 пг/мл) в матриксе человеческой сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | 5 |
| 75 | Precicontrol Әмбебап Бақылау (PreciControl Universal) | упак | Контроль ПрециКонтроль Универсальный (PreciControl Universal) Набор контрольных сывороток PreciControl Universal предназначен для контроля качества Elecsys иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. Набор PreciControl Universal содержит лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. Контроли используются для мониторинга точности и воспроизводимости иммунотестов Elecsys. Реагенты - рабочие растворы ▪ PC U1: 2 фл. для 2 х 3.0 мл контрольной сыворотки крови. Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | 5 |
| 76 | Тироксин кассетасы 200 сынақтан тұрады | упак | Кассета Тироксин свободный (FT4) G2 для анализаторов Elecsys и cobas e на 200 тестов. Предназначен для количественного определения несвязанного тироксина в сыворотке и плазме крови человека. На упаковке с реагентами наклеена этикетка FT4 II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти T4-Ab~Ru(bpy) (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Поликлональные анти T4 антитела (овцы), меченые рутениевым комплексом 75 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 T4~biotin (черная крышка), 1 флакон, 18 мл: Биотинилированный T4 2.5 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.0; консервант. Хранение и стабильность: в неоткрытом виде при 2 8 °C До конца срока годности. | 20 |
| 77 | Тироксин Калибраторы бос | упак | Калибровочный набор Тироксин свободный предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys FT4 II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. FT4 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ FT4 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 L тироксин в двух диапазонах концентраций (приблизительно 10 пмоль/л или 0.78 нг/дл и приблизительно 45 пмоль/л или 3.5 нг/дл) в буфере/белковой матрице (альбумин бычьей сыворотки). Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности | 5 |
| 78 | 200 сынаққа арналған қалқанша безді ынталандыратын гормон кассетасы | упак | Кассета Тиреотропный гормон для анализаторов Cobas e, Elecsys на 200 тестов. Предназначен для количественного определения тиреотропина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка TSH. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-TSH-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 14 мл: Биотинилированные моноклональные анти-TSH-антитела (мыши) 2.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.2; консервант. R2 Анти-TSH-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 12 мл: Моноклональные анти-TSH-антитела (мыши/человека), меченые рутениевым комплексом 1.2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2 8 °C До конца срока годности | 40 |
| 79 | Калибратор қалқанша безді ынталандыратын гормон (TSH CS) | упак | Калибратор Тиреотропный гормон (TSH CS). Предназначен для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010). Состав набора: 4*1 мл. | 5 |
| 80 | Кассета 100 сынаққа С вирустық гепатитіне жиынтық антиденелер | упак | Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV) на 100 тестов на анализаторе cobas e411. Назначение: Анализ Elecsys Anti-HCV II представляет собой in vitro диагностический тест для качественного определения антител к вирусу гепатита C (HCV) в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) наклеена этикетка A-HCV II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 HCV-специфичные антигены~биотин (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Биотинилированные HCV-специфичные антитела, ГЭПЭСb) буфер, pH 7.4; консервант. R2 HCV-специфичные антигены~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 18 мл: HCV-специфичные антигены, меченые рутениевым комплексом ≥ 0.3 мг/л, ХЕПЕС буфер, pH 7.4; консервант. b) HEPES = [4-(2-гидроксиэтил)-пиперазин]-этансульфоновая кислота A-HCV II Cal1 Отрицательный калибратор 1 (белая крышка), 2 флакона по 1.3 мл: Сыворотка крови человека, консервант. A-HCV II Cal2 Положительный калибратор 2 (черная крышка), 2 флакона по 1.3 мл: Сыворотка крови человека, положительная анти-HCV Ab антитела; консервант. Нереактивен для HBsAg, анти-ВИЧ 1/2. Калибровка линейная по двум точкам, частота калибровки - 7 дней. Диапазон измерения 0.25-500 Е/мл (определяется по значению предела обнаружения и максимальному значению мастер-калибровки). Значения ниже предела измерения холостой пробы отображаются как < 0.15 Е/мл. Прибор не отмечает флагом значения выше предела измерения холостой пробы, но ниже предела обнаружения. Значения выше диапазона измерений отображаются как > 500 Е/мл (или до 10000 Е/мл для образцов с 20-кратным разведением). Воспроизводимость теста - не более 2,2 %. | 35 |
| 81 | Бақылау алдын ала бақылау С вирустық гепатитіне жалпы антиденелер | упак | Контрольный материал PreciControl Anti-HCV используется для контроля качества иммунотеста Elecsys Anti-HCV II на иммунохимических анализаторах cobas e. PreciControl Anti-HCV представляет собой готовую к применению контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в отрицательном и в положительном диапазоне концентраций. | 3 |
| 82 | HBsAg кассетасы 100 сынаққа В гепатиті вирусының антигені | упак | Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В (HBsAg) на 100 тестов на анализаторе cobas e411. Назначение: Иммуноанализ для качественного определения in vitro поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови и плазме человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) наклеена этикетка HBSAG II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Anti-HBsAg-Ab~biotin (серая крышка), 1 флакон, 8 мл: Два биотинилированных моноклональных антитела к HBsAg (мыши) > 0.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.5; консервант. R2 Антитела против HBsAg~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 7 мл: Моноклональное антитело к HBsAg (мышь), поликлональные антитела к HBsAg (овца), меченые комплексом рутения > 1.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 8.0; консервант. HBSAG II Cal1 Отрицательный калибратор 1 (белая крышка), 2 флакона по 1.3 мл: Сыворотка крови человека; консервант. HBSAG II Cal2 Положительный калибратор 2 (черная крышка), 2 флакона по 1.3 мл: HBsAg приблизительно 0.5 МЕ/мл в сыворотке крови человека; консервант. Калибровка линейная по двум точкам, частота калибровки - 7 дней. Диапазон измерения 0.25-500 Е/мл (определяется по значению предела обнаружения и максимальному значению мастер-калибровки). Значения ниже предела измерения холостой пробы отображаются как < 0.15 Е/мл. Прибор не отмечает флагом значения выше предела измерения холостой пробы, но ниже предела обнаружения. Значения выше диапазона измерений отображаются как > 500 Е/мл (или до 10000 Е/мл для образцов с 20-кратным разведением). Воспроизводимость теста - не более 2,2 %. | 40 |
| 83 | Бақылау HBsAg алдын ала бақылау гепатитав вирусының антигені | упак | Набор контрольных материалов PreciControl HBsAg II используется для контроля качества иммунотестов Elecsys HBsAg II и Elecsys HBsAg II Auto Confirm на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. PreciControl HBsAg II представляет собой готовую к применению контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в отрицательном и в положительном диапазоне концентраций. Контрольные материалы используются для мониторинга точности иммунотестов Elecsys HBsAg II и Elecsys HBsAg II Auto Confirm. | 5 |
| 84 | Фолий қышқылының кассетасы (Folate) | упак | Набор реагентов для количественного определения фолата in vitro в сыворотке и плазме человека иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических Cobas e 100 определений в кассете | 13 |
| 85 | Калибратор фолий қышқылы | упак | Калибратор Калибратор Фолиевой кислоты, для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 Состав набора 4 х 1мл | 5 |
| 86 | Бақылау B12 PreciControl Varia Elecsys | упак | Набор PreciControl Varia (набор контрольных сывороток) предназначен для контроля качества тестов Elecsys иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: PC V1: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки ▪ PC V2: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | 7 |
| 87 | Кассета В12 Дәрумені (В12 Дәрумені) | упак | Набор реагентов для количественного определения витамина В12 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических Cobas e 100 определений в кассете | 15 |
| 88 | В12 Калибраторы | упак | Калибратор витамин В12,для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 Состав набора 4 х 1мл | 5 |
| 89 | Кассета Простата - спецификалық антиген жалпы (total PSA) / Total PSA Elecsys cobas e 100 V3 | упак | Тест in vitro для количественного определения концентрации общего (свободного + связанного) простато-специфичного антигена (оПСА) в сыворотке или плазме крови человека. 100 определений в кассете. | 10 |
| 90 | Простата-спецификалық антиген Калибраторы жалпы (total PSA CS) | упак | Набор калибраторов total PSA CalSet II предназначен для калибровки количественного теста Elecsys total PSA на иммунохимических анализаторах cobas e. Реагенты — рабочие растворы: ▪ TPSA Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый ▪ TPSA Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый PSA (человеческий) в 2 концентрациях (около 0 нг/мл и около 60 нг/мл) в матрице сыворотки крови человека. | 3 |
| 91 | Sys Wash elecsys ерітіндісі, cobas e | упак | Раствор Sys Wash Elecsys,cobas e Очищающий раствор Sys Wash Elecsys,cobas e 1*500 мл. Назначение: Hitergent — это добавка для снижения поверхностного натяжения в бачке с дистилированной водой. Она действует как поверхностно-активное вещество и сводит к минимуму образование пузырьков, которые потенциально способны влиять на измерение, а также препятствует образованию бактерий и микроорганизмов. Реагенты - рабочие растворы: 2-метил-2H-изотиазол-3-он. | 10 |
| 92 | ProCell Ерітіндісі | упак | Раствор ProCell для анализатора Cobas е411, 6 флаконов по 380 мл. Назначение: Системное решение для генерации электрохимических сигналов в иммунологических анализаторах cobas e 411. Реагенты и рабочие растворы: 6 х 380 системный буфер Фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %; консервант, pH 6.8. | 50 |
| 93 | CleanCell Ерітіндісі | упак | Раствор CleanCell для анализатора Cobas е411, в упаковке 6 флаконов по 380 мл. Назначение:Системное решение для очистки измерительного устройства иммунологических анализаторов Cobas е CleanCell применяется при выполнении тестов с применением реагентов Elecsys. Набор CleanCell может быть использован со всеми сериями реагентов. Реагенты и рабочие растворы: 6 x 380 мл, чистящий раствор для измерительной ячейки KOH 176 ммоль/л (соответствует рН 13.2); детергент ≤ 1 %. | 50 |
| 94 | ASSAY CUP elecsys2010 кюветтері / Cobas e411 | упак | Кюветы ASSAY CUP ELECSYS2010/cobas e411. Одноразовые микрокапы для cobas e411. В упаковке 60 поддонов по 60 микрокапов в каждом. Микрокапы выполнены из прозрачного диэлектрического материала, диаметр 7 мм, длина 45 мм. Каждый поддон упакован в герметичную пленку. | 12 |
| 95 | Кеңестер assay TIP ELECSYS 2010 / cobas e411 | упак | Наконечники ASSAY TIP ELECSYS 2010/cobas e411. Одноразовые наконечники cobas e411. В упаковке 30 поддонов по 120 наконечников в каждом. Наконечники выполнены из светонепроницаемого токопроводящего материала, имеют острую коническую форму, диаметр 7 мм, длина 55 мм. Каждый поддон упакован в герметичную пленку | 20 |
| 96 | A калибрлеу реагенті / a калибрлеу реагенті | упак | Реагент для анализатора электролитов Audicom AC9801. Количество исследований не менее 150 анализов. Состав: Na˖ 140 mmol/L; K˖ 4 mmol/L; Cl˗ 100 mmol/L; Ca˖˖ 1,25 mmol/L. Объём флакона: 400 мл. Срок хранения не менее 24 месяца. Температура хранения: 2-30 °C. | 45 |
| 97 | B стандартты Реагент / B стандартты реагент | упак | Реагент для анализатора электролитов Audicom AC9801. Количество исследований не менее 450 анализов. Состав: Na˖ 110 mmol/L; K˖ 8 mmol/L; Cl˗ 70 mmol/L; Ca˖˖ 2,5 mmol/L. Объём флакона: 200 мл. Срок хранения не менее 24 месяца. Температура хранения: 2-30 °C. | 5 |
| 98 | Электродты белсендіру реагенті / Electrode | упак | Реагент для анализатора электролитов Audicom AC9801. Количество исследований не менее 50 анализов. Объём флакона: не менее 10 мл. Срок хранения не менее 12 месяцев. Температура хранения: 2-30 °C. | 12 |
| 99 | activation reagent | упак | Реагент для анализатора электролитов Audicom AC9801. Количество исследований не менее 50 анализов. Объём флакона: не менее 10 мл. Срок хранения не менее 12 месяцев. Температура хранения: 2-30 °C. | 3 |
| 100 | Электродтарды депротеиндеу реагенті / Electrode | фл | Контрольные растворы для анализатора электролитов Audicom AC9801. Объём флакона: 2,5 мл. Срок хранения не менее 12 месяцев. Температура хранения: 2-8 °C. | 12 |
| 101 | deproteinization reagent | фл | Контрольные растворы для анализатора электролитов Audicom AC9801. Объём флакона: 2,5 мл. Срок хранения не менее 12 месяцев. Температура хранения: 2-8 °C. | 12 |
| 102 | i - SMART QC-I-Smart сапаны бақылау 1-деңгей | фл | Контрольные растворы для анализатора электролитов Audicom AC9801. Объём флакона: 2,5 мл. Срок хранения не менее 12 месяцев. Температура хранения: 2-8 °C. | 12 |
| 103 | i - SMART QC-I-Smart сапаны бақылау Lever 2 | шт | Набор реагентов состоит из – Элюент A – не менее 2 флакона по 800 мл. Используется для элюирования HbA1a, HbA1b и HbF, с малым положитель-ным зарядом. Элюент B – не менее 1 флакона 700 мл. Используется для элюирования LA1c и HbA1c со средним положительным заря-дом. Элюент C – не менее 1 флакона 800 мл. Используется для элюирования HbA0 с высоким положительным зарядом. L-гемолитический агент – не менее 1 флакона 5000 мл. Используется для лизиса эритроцитов и высвобождени | 13 |
| 104 | i - SMART QC-I-Smart lever 3 сапасын бақылау | шт | Калибратор HbA1c - это тип продукта цельной крови, применяемый для калибровки Анализатора гликированного гемоглобина H8 позволяет обеспечивать достоверность результатов тестирования. Состоит из калибратор HbA1c Уровень 1 - не менее 1 фл.х 0,1 мл и калибратор HbA1c Уровень 2 - не менее 1 фл х 0,1 мл. | 6 |
| 105 | HbA1c реагенттер жиынтығы (HPLC) | шт | Контрольный материал HbA1c - это тип продукта цельной крови, применяемый для проверки функции элюирования анализатора гликированного гемоглобина H8, включая контрольный материал высокого уровня не менее 1 фл х 0,1 мл., и контрольный материал низкого уровня не менее 1 фл х 0,1 мл. Ежедневный запуск программы контроля качества позволяет определять состояние анализатора гликированного гемоглобина H8 и обеспечивать достоверность результатов тестирования | 12 |
| 106 | HbА1с 2х1,0 Калибраторы | шт | Хроматографическая колонка содержит катионообменную смолу для адсорбции гликолизированного гемо-глобина. При увеличении концентрации элюента будут элюироваться HbA1a, HbA1b, HbF, HbA1c, HbA0 соответственно | 3 |
| 107 | Бақылау материалдары HbА1с | упак | МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРЕВЕКАЛ КОАГУЛОЛОГИЯ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 параметры: Протромбин (протромбиновое время, протромбин по Квику, МНО), АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время), Фибриноген по Клаусу, Тромбиновое время, фасовка 12x1мл, t +2 +8 С | 1 |
| 108 | Хромотографиялық баған HbА1с | упак | ПРЕВЕКАЛ НА ОСНОВЕ БЫЧЬЕЙ СЫВОРОТКИ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, параметры: альбумин, билирубин прямой, билирубин общий, креатинин, глюкоза, белок (общий), мочевина, мочевая кислота, холестерин, триглицериды, фосфатаза щелочная, фосфатаза кислая, альфа-амилаза, АЛТ, АСТ, СК, ГГТ, ЛДГ, Са, Cl, Fe, Mg, P, K, Na, фасовка 12x5мл, t +2 +8 С | 1 |

СҚО әкімдігінің ДСБ «№2 қалалық емхана» ШЖҚ КМК Директордың м.а.                                                                                                                       К. Грауверг

Приложение 2

Техническая спецификация

к закупаемому товару

| N лота | Наименование товара | Ед. измерения | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА (АЛТ) | упак | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий биреагент. Состав: РеагентА. Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л, pH 7.3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.5 Ед/л = 0.14 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мккат/л: Повторность (CV) - 3.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.0 %; Средняя концентрация: 133 Ед/л = 2.21 мккат/л. Повторность (CV) -1,2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,4%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА200/400. | 11 |
| 2 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА (АСТ) | упак | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа>460 Ед/л, лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л. Повторность (CV) - 2.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.8%; Средняя концентрация: 154 Ед/л = 2.55 мккат/л. Повторность (CV) 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %. Количество исследований - 1800, фасовка 8х60мл+8х15мл, t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА200/400. | 11 |
| 3 | Альфа-Амилаза прямая | упак | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе.Панкреатический профиль; этилиден блокированный субстрат, кинетика; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий тиоцианат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 4.5 Ед/л = 0.074 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21 мккат/л. Точность: Сыворотка. Средняя концентрация 97 Ед/L = 1.61 мккат/л. Повторность (CV) - 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.5 %; Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.38 мккат/л. Повторность (CV) 0.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 0.9 %. Точность: Моча. Средняя концентрация 90 Ед/л = 1.49 мккат/л . Повторность (CV) - 2.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.5 %; Средняя концентрация: 180 Ед/л = 2.98 мккат/л. Повторность (CV) 1.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %. Количество исследований - 480, фасовка 8х20мл, t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА200/400. | 8 |
| 4 | Билирубин (общий) | упак | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Соляная кислота 170 ммоль/л, цетримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.211 мг/дл = 3.61 мкмоль/л. Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л. Повторность (CV) - 3.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л. Повторность (CV) 0.9%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2%. Количество исследований - 1800, фасовка 8 x 60 мл + 8 x 15 мл, t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА200/400. | 14 |
| 5 | Глюкоза | упак | ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А.Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10¶Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, рН 7.5. Метрологические характеристики:Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л.Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л. Повторность(CV):1,0%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л Повторность(CV):0,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10x 60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 16 |
| 6 | Железо ( Феррозин ) | упак | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Диагностика анемий; феррозин, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А.Гуанидин Гидрохлорид 1.0 моль/л, буферный раствор Ацетата 0.4 моль/л,¶pH 4.0.¶Реагент B. Феррозин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 2.46 мкг/дл = 0.44 мкмоль/л.Предел линейности:1000 мкг/дл = 179 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация: 112 мкг/дл = 20.0 мкмоль/л. Повторность(CV):1,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6%. Средняя концентрация: 208 мкг/дл = 37.3 мкмоль/л. Повторность(CV):0,9%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.3%. Количество исследований-900. Фасовка 4x 60 +4х15 мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 2 |
| 7 | Кальций Арсеназо | упак | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе, Электролитный профиль; арсеназо III, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Арсеназо III 0.2 ммоль/л, имидазол 75 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.42 мг/дл = 0.105 ммоль/л.Пределы линейности: 18 мг/дл = 4.5 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 10.6 мг/дл = 2.65 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Средняя концентрация: 14.3 мг/дл = 3.57 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 0.9 %. Моча Средняя концентрация:8.40 мг/дл = 2.09 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.8 %. Средняя концентрация: 16.8 мг/дл = 4.18 ммоль/л. Повторность (CV): 2.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10x 60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 6 |
| 8 | Креатинин | упак | КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, детергент. Реагент B. Пикриновая кислота 25 ммоль/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.04 мг/дл= 3.55 мкмоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 1768 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 1.06 мг/дл= 94 мкмоль/л. Повторность (CV): 3.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.8 %. Средняя концентрация: 3.16 мг/дл= 280 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.2 %. Моча Средняя концентрация: 142 мг/дл= 12525 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.8 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Средняя концентрация: 284 мг/дл= 25050 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.2 %. Количество исследований-1800. Фасовка 5х60мл+5х60мл, t+2 +30 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 15 |
| 9 | Мочевина | упак | МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглютарат 5.6 ммоль/л, уреаза > 140 Ед/мл,¶глютаматдегидрогеназа > 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л,¶рН 8.0. Реагент B. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл BUN = 0.614 ммоль/л. Пределы линейности: 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Средняя концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. Повторность (CV): 1.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7 %. Моча Средняя концентрация:1291 мг/дл = 215 ммоль/л. Повторность (CV): 3.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Средняя концентрация:1771 мг/дл = 295 ммоль/л . Повторность (CV): 2.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8х60+8х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 15 |
| 10 | Магний | упак | МАГНИЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль; ксилидиновый синий, конечная точка; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Карбонат натрия 0.1 моль/л, ЭГТА 0.1 ммоль/л, триэтаноламин 0.1 моль/л, цианид калия 7.7 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент B. Глицин 25 ммоль/л, ксилидиновый синий 0.5 ммоль/л, хлорацетамид 2.6 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.20 мг/дл = 0.081 ммоль/л. Пределы линейности: 4 мг/дл = 1.64 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:1.50 мг/дл = 0.61 ммоль/л. Повторность (CV): 1.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.9%. Средняя концентрация: 2.92 мг/дл = 1.20 ммоль/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1%. Моча Средняя концентрация:7.20 мг/дл = 2.94 ммоль/л. Повторность (CV): 4.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.3 %. Средняя концентрация:14.4 мг/дл = 5.88 ммоль/л. Повторность (CV): 2.0 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.9%. Количество исследований-450. Фасовка 2х60мл+2х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 10 |
| 11 | Мочевая кислота | упак | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе, Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент.Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л,¶уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза >5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл,¶4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.8. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 0.31 мг/дл = 18.5 мкмоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:5.2 мг/дл = 311 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл = 643 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.7 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Моча Средняя концентрация:20.9 мг/дл = 1243 мкмоль/л. Повторность (CV): 2.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.4 %. Средняя концентрация:41.8 мг/дл = 2486 мкмоль/л . Повторность (CV): 1.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10х60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 5 |
| 12 | Общий белок | упак | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II)¶21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2х20мл, температура хранения +15 +30 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 45 |
| 13 | Триглицериды | упак | ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе, Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: PIPES 45 ммоль/л, ацетатный магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л,¶липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа > 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4¶Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л,¶рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: Пороговая чувствительность: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Пределы линейности: 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л.¶Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.9 %; Средняя концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л . Повторность (CV) -1.0 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.4 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 5 |
| 14 | HDL-Холестерин | упак | HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Буфер Гуда, холестеролэстераза >1 Ед/мл, холестеролоксидаза >0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, акселератор реакции 1 ммоль/л. Реагент В. Буфер Гуда, холестерол эстераза до 1.5 МЕ/мл, 4-аминоатипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза до 3 кМЕ/л, детергент. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.83 мг/дл = 0.048 ммоль/л. Пределы линейности: 200 мг/дл = 5.18 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,6 %. Количество исследований - 960. Фасовка 4x60мл+4х20мл , температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА200/400. | 30 |
| 15 | LDL-Холестерин | упак | LDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. MES буфер ≥30 ммоль/л, холестеролэстераза >1.5 Ед/мл, холестеролоксидаза >1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, аскорбат оксидаза ≥ 3.0 МЕ/л, пероксидаза >1 Е/мл, детергент, рН 6.3. Реагент В. MES буфер ≥30 ммоль/л, пероксидаза >1 Ед/мл, N,Nbis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детегрент, рН 6.3. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.44 мг/дл = 0.012 ммоль/л. Пределы линейности: 990 мг/дл = 25.6 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 59 мг/дл = 1.54 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,5 %; 97 мг/дл = 2.51 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,2 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2х20мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА200/400. | 20 |
| 16 | Холестерин | упак | ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Липидный профиль; холестеролоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. PIPES 35 ммоль/л, холат натрия 0.5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза > 0.2 Ед/мл, холестеролоксидаза > 0.1 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность:4.2 мг/дл = 0.109 ммоль/л. Пределы линейности: 1000 мг/дл = 26 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 153 мг/дл = 3.97 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.4 %. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 5.7 ммоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 15 |
| 17 | Биохимическая контрольная сыворотка (HUMAN)Уровень 1 | упак | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, параметры:АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8 C | 10 |
| 18 | Биохимическая контрольная сыворотка (HUMAN)Уровень 2 | упак | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l l -набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8C | 10 |
| 19 | Биохимический калибратор (HUMAN) | упак | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка, 5х5мл, t +2 +8 С | 10 |
| 20 | Концентрированный моющий раствор, 500 мл. | упак | Концентрированный моющий раствор 500 мл из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA200/400, объем 500 мл, t +15 +30 С | 15 |
| 21 | Реакционный ротор | упак | Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA200/400, метакрилатный термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке | 13 |
| 22 | АЛЬБУМИН | упак | АЛЬБУМИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный, почечный профиль; бромкрезоловый зеленый, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Ацетатный буфер 100 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый 0.27 ммоль/л, детергент, pH 4.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: : 1.21 г/л. Пределы линейности: 70г/л. Точность: Средняя концентрация 38.4 г/л : Повторность (CV) - 0.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.2 %; Средняя концентрация: 57.1 г/л. Повторность (CV) -0.7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,1%. Количество исследований - 720. Фасовка 4х60мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА200/400. | 2 |
| 23 | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I | упак | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 С | 10 |
| 24 | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II | упак | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 С | 10 |
| 25 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ | упак | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, фасовка 1мл, t +2 +8 С | 6 |
| 26 | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР | упак | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латексагглютинация/гамма-глобулин, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых человеческими гамма-глобулином,¶азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 2.4 МЕ/мл. Интервал измерения: 2.4-160 МЕ/мл. Точность: Средняя концентрация 41 МЕ/мл. Повторность (CV) - 1.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.7 %; Средняя концентрация 77 МЕ/мл. Повторность (CV) -0.7 % . Общая погрешность (CV)- 1.9 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора | 6 |
| 27 | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ | упак | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, фасовка 1x3 мл, t +2 +8 С | 6 |
| 28 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК | упак | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.6.¶ Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ,¶азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.9 мг/л. Пределы линейности: 150 мг/л.. Точность: Средняя концентрация 14 мг/л. Повторность (CV) - 2.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.9 %; Средняя концентрация 43 мг/л. Повторность (CV) -1.5 % . Общая погрешность (CV)- 2.6 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 12 |
| 29 | Флакон с кислотным промывочным раствором | упак | Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200 (4x20мл) +2 +30 C | 13 |
| 30 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП | упак | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; 2-амино-2-метил-1-пропановый буфер, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. 2-Амино-2-метил-1-пропанол 0.4 моль/л, сульфат цинка 1.2 ммоль/л, N-гидроксиэтилендиаминтриуксусная кислота 2.5 ммоль/л, ацетат магния 2.5 ммоль/л, рН 10.4. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 19.2 Ед/л = 0.320 мкКат/л. Пределы линейности: 1200 Ед/л = 20 мкКат/л. Точность: Средняя концентрация: 134 Ед/л = 2.23 мкКат/л. Повторность (CV):1.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.5 %. Средняя концентрация: 205 Ед/л = 3.40 мкКат/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.8 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4х60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 6 |
| 31 | ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 (4x60мл+4х15мл) t+2 +8 С | упак | ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; глицилглицин, кинетика; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Глицилглицин 206.25 ммоль/л, гидроксид натрия 130 ммоль/л, рН 7.9. Реагент В. γ-Глютамил-3-карбокси-4-нитроанилид 32.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 3.07 Ед/л = 0.052 мккат/л. Пределы линейности: 600 Ед/л = 10.0 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 34 Ед/л = 0.57 мккат/л. Повторность (CV) - 2.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 137 Ед/л = 2.27 мккат/л. Повторность (CV) 0.6%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.3%. Количество исследований -900. Фасовка 4x 60 мл + 4x 15 мл , t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА200/400. | 2 |
| 32 | ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 (8х60мл+8х15мл) t+2 +8 С | упак | ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, Сердечный профиль; пируват, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, пируват 2.75 ммоль/л, хлорид натрия 222 ммоль/л,рН 7.2. Реагент B. NADH 1.55 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 24.4 Ед/л = 0.405 мккат/л. Пределы линейности: 1250 Ед/л = 20.92 мккат/л. Точность: Средняя концентрация:436 ЕД/Л = 7.24 мккат/л. Повторность (CV): 2.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.5%. Средняя концентрация: 860 ЕД/Л = 14.3 мккат/л. Повторность (CV): 1.7%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл, t+2 +30 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 2 |
| 33 | ФОСФОР из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 (4x50мл+4x20мл) +2 +30 С | упак | ФОСФОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА200/400, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; фосфомолибдат, дифференциальный режим; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Серная кислота 0.36 моль/л, хлорид натрия 154 ммоль/л. Реагент В. Серная кислота 0.36 моль/л, хлорид натрия 154 ммоль/л, молибдат аммония 3.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.25 мг/дл= 0.080 ммоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 6.46 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация 4.04 мг/дл= 1.30 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.1 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2 %; Средняя концентрация 9.9 мг/дл= 3.18 ммоль/л . Повторность (CV) -0.7 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.0 %. Моча. Средняя концентрация 34.10 мг/дл= 11.0 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.4 %; Средняя концентрация 68.20 мг/дл= 22.0 ммоль/л . Повторность (CV) -1.8 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.3 %. Количество исследований - 840. Фасовка 4x50мл+4х20 мл, температура хранения +2 +30 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 1 |
| 34 | SPOTCHEM II TotalBilirubin - Реагент для определения общего билирубина 25шт/упак | упак | SPOTCHEM II TotalBilirubin - Реагент для определения общего билирубина 25шт/упак | 25 |
| 35 | SPOTCHEMⅡGOT/AST - Реагент для определения ГОТ/АСТ 25шт/упак | упак | SPOTCHEMⅡGOT/AST - Реагент для определения ГОТ/АСТ 25шт/упак | 12 |
| 36 | SPOTCHEMⅡGPT/ALT - Реагент для определения ГПТ/АЛТ 25шт/упак | упак | SPOTCHEMⅡGPT/ALT - Реагент для определения ГПТ/АЛТ 25шт/упак | 12 |
| 37 | SPOTCHEM II BloodUreaNitrogen - Реагент для определения мочевины 25шт/упак | упак | SPOTCHEM II BloodUreaNitrogen - Реагент для определения мочевины 25шт/упак | 12 |
| 38 | SPOTCHEM II Creatinine - Реагент для определения креатинина 25шт/упак | упак | SPOTCHEM II Creatinine - Реагент для определения креатинина 25шт/упак | 12 |
| 39 | SPOTCHEM II TotalProtein - Реагент для определения общего белка 25шт/упак | упак | SPOTCHEM II TotalProtein - Реагент для определения общего белка 25шт/упак | 12 |
| 40 | SPOTCHEM II TotalCholesterol - Реагент для определения общего холестерина 25шт/упак | упак | SPOTCHEM II TotalCholesterol - Реагент для определения общего холестерина 25шт/упак | 12 |
| 41 | CALIBRATION CHEK - Контрольная сыворотка 4 фл/3 мл | упак | CALIBRATION CHEK - Контрольная сыворотка 4 фл/3 мл | 5 |
| 42 | CENTRIFUGE-CUP–Пробирки для центрифугирования 100 шт/упак | упак | CENTRIFUGE-CUP–Пробирки для центрифугирования 100 шт/упак | 8 |
| 43 | TIP SET - Наконечники для дозатора 500шт/упак | упак | TIP SET - Наконечники для дозатора 500шт/упак | 3 |
| 44 | Рекомбипластин 2Ж (реагент для ПВ и фиб.) - HemosIL RecombiPlas Tin 2G /Prothrombin Time Reagent из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (5 х 20 мл + 5 х 20 мл) | упак | Реагент для определения протромбинового времени (ПВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме. Используется для оценки внешнего пути гемостаза и мониторинга ОАТ. В состав реагента входит рекомбинантный человеческий тканевой фактор, характеризующийся МИЧ ~ 1. Реагент стабилен на борту анализатора 4 дня. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 20 мл реагента + 5 фл. по 20 мл разбавителя). Температура хранения +2 +8 C . Фасовка: 5 фл. по 20 мл реагента + 5 фл. по 20 мл разбавителя. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" системе анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO | 22 |
| 45 | Фибриноген QFA - HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10 х 5 мл) | упак | Реагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 5 мл реагента). Температура хранения +2 +8 C . Фасовка: 10 фл. по 5 мл реагента. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" системе анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO | 22 |
| 46 | Моющий раствор - HemosIL Cleaning Solution из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (1 х 500 мл) | упак | Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 500 мл). Температура хранения +15 +25 C . | 13 |
| 47 | СинтАСил (АЧТВ реагент) - HemosIL SynthASIL из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (5 х 10 мл + 5 х 10 мл) | упак | Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Метод АЧТВ используется в качестве основного скринингового метода для оценки нарушений внутреннего пути свертывания и для мониторинга гепариновой антикоагулянтной терапии. Метод чувствителен к сниженным концентрациям факторов контактной фазы, факторов внутреннего и общего пути свертывания, антикоагуляционному действию гепарина и наличию ингибиторов, в частности волчаночно-подобных антикоагулянтов. Рекомендован к использованию для предоперационной скрининговой диагностики. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция). Температура хранения +2 +8 C . Фасовка: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO | 4 |
| 48 | Калибровочная плазма - HemosIL Calibration plasma из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10 х 1 мл) | упак | Калибратор универсальный. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C. Используется для работы на "Закрытой" системе анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO | 7 |
| 49 | Нормальный контроль - HemosIL Normal Control из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10 х 1 мл) | упак | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, одиночных факторов, антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона нормальных значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Используется для работы на "Закрытой" системе анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США). | 7 |
| 50 | Низкий патологический контроль - HemosIL Low Abnormal Control из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10 х 1 мл) | упак | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Используется для работы на "Закрытой" системе анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO | 7 |
| 51 | Высокий патологический контроль - HemosIL High Abnormal Control из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10 х 1 мл) | упак | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона высоких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Используется для работы на "Закрытой" системе анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO | 7 |
| 52 | Разбавитель факторов - HemosIL Factor Diluent из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (1 х 100 мл) | упак | Разбавитель плазмы. Предназначен для разбавления плазмы при проведении исследований. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 100 мл). Температура хранения +15 +25 C . Используется для работы на "Закрытой" системе анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO | 13 |
| 53 | Референсная эмульсия R - HemosIL Reference Wash R Emulsion из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (1000 мл) | упак | Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 1000 мл). Температура хранения +15 +25 C. | 25 |
| 54 | Роторы для анализов (1 х 20 позиций, 100 шт/уп) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACLTOP350 CTS, ACLTOP550 CTS, ACLTOP 750, ACLTOP750 CTS, ACLTOP750 LAS (100 шт / уп) | упак | Измерительные ячейки. Предназначены для проведения исследований системы гемостаза на автоматических коагулометрах. Материал: оптически прозрачный пластик. Поставляется в картонных упаковках (1х20 позиций, 100шт/уп). Температура хранения +4 +45 C. Используется для работы на "Закрытой" системе анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO. | 16 |
| 55 | Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN для систем XN-1000, XN-1500, XN-2000, XN-3000, XN-3100, XN-9000, XN-9100 (20 л) | упак | Разбавитель цельной крови для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе) объем 20 литров для исследования общего анализа крови на автоматических гематологических анализаторах серии XN для систем XN-1000, XN 1500, XN-2000, XN-3000, XN 3100, XN 9000, XN 9100 и автоматических гематологических анализаторах XN-330, XN-350, XN-450 и XN-550 | 42 |
| 56 | SULFOLYSER (Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (1 х 500 мл) | упак | Реагент для определения количества гемоглобина в автоматических гематологических анализаторах Sysmex, упаковка 500 мл, нетоксичный, цианид не содержащий реагент, на основе лаурил сульфата натрия, обеспечивающего лизирование клеточных мембран эритроцитов без повреждения гемоглобина. Концентрация лаурил сульфата натрия-1,7 г/л Лизирующий реагент для гемолиза эритроцитов и окрашивания компонентов лейкоцитов для исследовния общего анализа крови на автоматических гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. Упаковка 2л. | 45 |
| 57 | FLUOROCELL WDF (Окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (2 х 22 мл) | упак | Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям с помощью автоматических гематологических анализаторов XN-350, XN-450, XN-550. Упаковка 2х22 мл. | 35 |
| 58 | CELLCLEAN (очищающий раствор CELLCLEAN) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (50 мл) | упак | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в автоматических гематологических анализаторах Sysmex | 13 |
| 59 | XN-L Check L1 (Контрольная кровь XN-L Check L1) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (3 мл) | упак | Контрольная кровь уровень L1 (низкий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550 | 30 |
| 60 | XN-L Check L2 (Контрольная кровь XN-L Check L2) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (3 мл) | упак | Контрольная кровь уровень L2 (нормальный уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550 | 30 |
| 61 | XN-L Check L3 (Контрольная кровь XN-L Check L3) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (3 мл) | упак | Контрольная кровь уровень L3 (высокий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. | 30 |
| 62 | LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (2 л) | упак | Лизирующий реагент для гемолиза эритроцитов и окрашивания компонентов лейкоцитов для исследовния общего анализа крови на автоматических гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. Упаковка 2л. | 40 |
| 63 | Cellpack 20 л из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 (20 л) | упак | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л. | 48 |
| 64 | STROMATOLYSER-WH 3x 500 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 (3 х 500 мл) | упак | Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лимфоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах Sysmex | 15 |
| 65 | EIGHTCHECK-3WP H 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 | фл | Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | 20 |
| 66 | EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 | фл | Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | 20 |
| 67 | EIGHTCHECK-3WP N 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 | фл | Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | 20 |
| 68 | Кассета Антитела к тиреоглобулину (Anti-Tg) | упак | Реагенты в кассете для количественного определения содержания антител к тиреоглобулину (Anti-Tg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-Tg cobas e analysers/ATG), 100 тестов . Реагенты — рабочие растворы Кассета с реагентами промаркирована как ATG. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Тг~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированный ТГ (человека), 0.200 мг/л; ТРИС-буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 Анти-ТГ-Ат~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-ТГ антитела (человека), меченные рутениевым комплексом, 0.620 мг/л; ТРИС-буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. | 10 |
| 69 | Калибратор Антитела к тиреоглобулину (Anti-Tg CS) | упак | Набор калибраторов для количественного определения содержания антител к тиреоглобулину (Anti-Tg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических сobas е | 3 |
| 70 | Контроль PreciControl Thyro AB Elecsys V2 | упак | Набор контрольных сывороток PreciControl ThyroAB предназначен для контроля качества тестов Elecsys Anti TSHR, Anti TPO и Anti Tg иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. ▪ PC THYRO1: 2 фл., каждый на 2.0 мл контрольной сыворотки ▪ PC THYRO2: 2 фл., каждый на 2.0 мл контрольной сыворотки. Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | 5 |
| 71 | Кассета Антитела к тиреопероксидазе на 100 тестов | упак | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения антител к тиреоидной пероксидазе в сыворотке и плазме крови человека. Определение антител к тиреоидной пероксидазе (анти-ТПО) используется как вспомогательный метод при диагностике аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | 23 |
| 72 | Калибратор Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO CS) | упак | Набор калибраторов Anti-TPO CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Anti-TPO на иммунохимических анализаторах cobas e. Anti-TPO CalSet — это лиофилизированная матрица сыворотки крови человека с добавленными антителами к тиреопероксидазе (анти-TPO) в 2 диапазонах концентраций. | 3 |
| 73 | Кассета Трийодтиронин свободный на 200 тестов | упак | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест "ECLIA" предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e. | 15 |
| 74 | Калибратор Трийодтиронин свободный | упак | Калибровочный набор Трийодтиронин свободный предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys FT3 III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ FT3 III Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ FT3 III Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 FT3 в двух диапазонах концентрации (примерно 2 пмоль/л или 1.3 пг/мл и примерно 40 пмоль/л или 26 пг/мл) в матриксе человеческой сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | 5 |
| 75 | Контроль ПрециКонтроль Универсальный (PreciControl Universal) | упак | Контроль ПрециКонтроль Универсальный (PreciControl Universal) Набор контрольных сывороток PreciControl Universal предназначен для контроля качества Elecsys иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. Набор PreciControl Universal содержит лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. Контроли используются для мониторинга точности и воспроизводимости иммунотестов Elecsys. Реагенты - рабочие растворы ▪ PC U1: 2 фл. для 2 х 3.0 мл контрольной сыворотки крови. Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | 5 |
| 76 | Кассета Тироксин свободный на 200 тестов | упак | Кассета Тироксин свободный (FT4) G2 для анализаторов Elecsys и cobas e на 200 тестов. Предназначен для количественного определения несвязанного тироксина в сыворотке и плазме крови человека. На упаковке с реагентами наклеена этикетка FT4 II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти T4-Ab~Ru(bpy) (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Поликлональные анти T4 антитела (овцы), меченые рутениевым комплексом 75 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 T4~biotin (черная крышка), 1 флакон, 18 мл: Биотинилированный T4 2.5 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.0; консервант. Хранение и стабильность: в неоткрытом виде при 2 8 °C До конца срока годности. | 20 |
| 77 | Калибратор Тироксин свободный | упак | Калибровочный набор Тироксин свободный предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys FT4 II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. FT4 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ FT4 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 L тироксин в двух диапазонах концентраций (приблизительно 10 пмоль/л или 0.78 нг/дл и приблизительно 45 пмоль/л или 3.5 нг/дл) в буфере/белковой матрице (альбумин бычьей сыворотки). Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности | 5 |
| 78 | Кассета Тиреотропный гормон на 200 тестов | упак | Кассета Тиреотропный гормон для анализаторов Cobas e, Elecsys на 200 тестов. Предназначен для количественного определения тиреотропина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка TSH. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-TSH-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 14 мл: Биотинилированные моноклональные анти-TSH-антитела (мыши) 2.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.2; консервант. R2 Анти-TSH-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 12 мл: Моноклональные анти-TSH-антитела (мыши/человека), меченые рутениевым комплексом 1.2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2 8 °C До конца срока годности | 40 |
| 79 | Калибратор Тиреотропный гормон (TSH CS) | упак | Калибратор Тиреотропный гормон (TSH CS). Предназначен для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010). Состав набора: 4*1 мл. | 5 |
| 80 | Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С на 100 тестов | упак | Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV) на 100 тестов на анализаторе cobas e411. Назначение: Анализ Elecsys Anti-HCV II представляет собой in vitro диагностический тест для качественного определения антител к вирусу гепатита C (HCV) в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) наклеена этикетка A-HCV II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 HCV-специфичные антигены~биотин (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Биотинилированные HCV-специфичные антитела, ГЭПЭСb) буфер, pH 7.4; консервант. R2 HCV-специфичные антигены~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 18 мл: HCV-специфичные антигены, меченые рутениевым комплексом ≥ 0.3 мг/л, ХЕПЕС буфер, pH 7.4; консервант. b) HEPES = [4-(2-гидроксиэтил)-пиперазин]-этансульфоновая кислота A-HCV II Cal1 Отрицательный калибратор 1 (белая крышка), 2 флакона по 1.3 мл: Сыворотка крови человека, консервант. A-HCV II Cal2 Положительный калибратор 2 (черная крышка), 2 флакона по 1.3 мл: Сыворотка крови человека, положительная анти-HCV Ab антитела; консервант. Нереактивен для HBsAg, анти-ВИЧ 1/2. Калибровка линейная по двум точкам, частота калибровки - 7 дней. Диапазон измерения 0.25-500 Е/мл (определяется по значению предела обнаружения и максимальному значению мастер-калибровки). Значения ниже предела измерения холостой пробы отображаются как < 0.15 Е/мл. Прибор не отмечает флагом значения выше предела измерения холостой пробы, но ниже предела обнаружения. Значения выше диапазона измерений отображаются как > 500 Е/мл (или до 10000 Е/мл для образцов с 20-кратным разведением). Воспроизводимость теста - не более 2,2 %. | 35 |
| 81 | Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С | упак | Контрольный материал PreciControl Anti-HCV используется для контроля качества иммунотеста Elecsys Anti-HCV II на иммунохимических анализаторах cobas e. PreciControl Anti-HCV представляет собой готовую к применению контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в отрицательном и в положительном диапазоне концентраций. | 3 |
| 82 | Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В на 100 тестов | упак | Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В (HBsAg) на 100 тестов на анализаторе cobas e411. Назначение: Иммуноанализ для качественного определения in vitro поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови и плазме человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) наклеена этикетка HBSAG II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Anti-HBsAg-Ab~biotin (серая крышка), 1 флакон, 8 мл: Два биотинилированных моноклональных антитела к HBsAg (мыши) > 0.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.5; консервант. R2 Антитела против HBsAg~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 7 мл: Моноклональное антитело к HBsAg (мышь), поликлональные антитела к HBsAg (овца), меченые комплексом рутения > 1.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 8.0; консервант. HBSAG II Cal1 Отрицательный калибратор 1 (белая крышка), 2 флакона по 1.3 мл: Сыворотка крови человека; консервант. HBSAG II Cal2 Положительный калибратор 2 (черная крышка), 2 флакона по 1.3 мл: HBsAg приблизительно 0.5 МЕ/мл в сыворотке крови человека; консервант. Калибровка линейная по двум точкам, частота калибровки - 7 дней. Диапазон измерения 0.25-500 Е/мл (определяется по значению предела обнаружения и максимальному значению мастер-калибровки). Значения ниже предела измерения холостой пробы отображаются как < 0.15 Е/мл. Прибор не отмечает флагом значения выше предела измерения холостой пробы, но ниже предела обнаружения. Значения выше диапазона измерений отображаются как > 500 Е/мл (или до 10000 Е/мл для образцов с 20-кратным разведением). Воспроизводимость теста - не более 2,2 %. | 40 |
| 83 | Контроль ПрециКонтроль HBsAg антиген вируса гепатитаВ | упак | Набор контрольных материалов PreciControl HBsAg II используется для контроля качества иммунотестов Elecsys HBsAg II и Elecsys HBsAg II Auto Confirm на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. PreciControl HBsAg II представляет собой готовую к применению контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в отрицательном и в положительном диапазоне концентраций. Контрольные материалы используются для мониторинга точности иммунотестов Elecsys HBsAg II и Elecsys HBsAg II Auto Confirm. | 5 |
| 84 | Кассета Фолиевой кислоты (Folate) | упак | Набор реагентов для количественного определения фолата in vitro в сыворотке и плазме человека иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических Cobas e 100 определений в кассете | 13 |
| 85 | Калибратор фолиевая кислота | упак | Калибратор Калибратор Фолиевой кислоты, для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 Состав набора 4 х 1мл | 5 |
| 86 | Контроль В12 PreciControl Varia Elecsys | упак | Набор PreciControl Varia (набор контрольных сывороток) предназначен для контроля качества тестов Elecsys иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: PC V1: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки ▪ PC V2: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | 7 |
| 87 | Кассета Витамин В12 (Vitamin B12) | упак | Набор реагентов для количественного определения витамина В12 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических Cobas e 100 определений в кассете | 15 |
| 88 | Калибратор В12 | упак | Калибратор витамин В12,для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 Состав набора 4 х 1мл | 5 |
| 89 | Кассета Простата-специфический антиген общий (total PSA) /Total PSA Elecsys cobas e 100 V3 | упак | Тест in vitro для количественного определения концентрации общего (свободного + связанного) простато-специфичного антигена (оПСА) в сыворотке или плазме крови человека. 100 определений в кассете. | 10 |
| 90 | Калибратор Простата-специфический антиген общий (total PSA CS) | упак | Набор калибраторов total PSA CalSet II предназначен для калибровки количественного теста Elecsys total PSA на иммунохимических анализаторах cobas e. Реагенты — рабочие растворы: ▪ TPSA Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый ▪ TPSA Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый PSA (человеческий) в 2 концентрациях (около 0 нг/мл и около 60 нг/мл) в матрице сыворотки крови человека. | 3 |
| 91 | Раствор Sys Wash Elecsys,cobas e | упак | Раствор Sys Wash Elecsys,cobas e Очищающий раствор Sys Wash Elecsys,cobas e 1*500 мл. Назначение: Hitergent — это добавка для снижения поверхностного натяжения в бачке с дистилированной водой. Она действует как поверхностно-активное вещество и сводит к минимуму образование пузырьков, которые потенциально способны влиять на измерение, а также препятствует образованию бактерий и микроорганизмов. Реагенты - рабочие растворы: 2-метил-2H-изотиазол-3-он. | 10 |
| 92 | Раствор ProCell | упак | Раствор ProCell для анализатора Cobas е411, 6 флаконов по 380 мл. Назначение: Системное решение для генерации электрохимических сигналов в иммунологических анализаторах cobas e 411. Реагенты и рабочие растворы: 6 х 380 системный буфер Фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %; консервант, pH 6.8. | 50 |
| 93 | Раствор CleanCell | упак | Раствор CleanCell для анализатора Cobas е411, в упаковке 6 флаконов по 380 мл. Назначение:Системное решение для очистки измерительного устройства иммунологических анализаторов Cobas е CleanCell применяется при выполнении тестов с применением реагентов Elecsys. Набор CleanCell может быть использован со всеми сериями реагентов. Реагенты и рабочие растворы: 6 x 380 мл, чистящий раствор для измерительной ячейки KOH 176 ммоль/л (соответствует рН 13.2); детергент ≤ 1 %. | 50 |
| 94 | Кюветы ASSAY CUP ELECSYS2010/cobas e411 | упак | Кюветы ASSAY CUP ELECSYS2010/cobas e411. Одноразовые микрокапы для cobas e411. В упаковке 60 поддонов по 60 микрокапов в каждом. Микрокапы выполнены из прозрачного диэлектрического материала, диаметр 7 мм, длина 45 мм. Каждый поддон упакован в герметичную пленку. | 12 |
| 95 | Наконечники ASSAY TIP ELECSYS 2010/cobas e411 | упак | Наконечники ASSAY TIP ELECSYS 2010/cobas e411. Одноразовые наконечники cobas e411. В упаковке 30 поддонов по 120 наконечников в каждом. Наконечники выполнены из светонепроницаемого токопроводящего материала, имеют острую коническую форму, диаметр 7 мм, длина 55 мм. Каждый поддон упакован в герметичную пленку | 20 |
| 96 | Реагент A калибровочный/A calibration reagent | упак | Реагент для анализатора электролитов Audicom AC9801. Количество исследований не менее 150 анализов. Состав: Na˖ 140 mmol/L; K˖ 4 mmol/L; Cl˗ 100 mmol/L; Ca˖˖ 1,25 mmol/L. Объём флакона: 400 мл. Срок хранения не менее 24 месяца. Температура хранения: 2-30 °C. | 45 |
| 97 | Реагент B стандартный/B standart reagent | упак | Реагент для анализатора электролитов Audicom AC9801. Количество исследований не менее 450 анализов. Состав: Na˖ 110 mmol/L; K˖ 8 mmol/L; Cl˗ 70 mmol/L; Ca˖˖ 2,5 mmol/L. Объём флакона: 200 мл. Срок хранения не менее 24 месяца. Температура хранения: 2-30 °C. | 5 |
| 98 | Реагент активации электродов/Electrode activation reagent | упак | Реагент для анализатора электролитов Audicom AC9801. Количество исследований не менее 50 анализов. Объём флакона: не менее 10 мл. Срок хранения не менее 12 месяцев. Температура хранения: 2-30 °C. | 12 |
| 99 | Реагент депротеинизации электродов/Electrode deproteinization reagent | упак | Реагент для анализатора электролитов Audicom AC9801. Количество исследований не менее 50 анализов. Объём флакона: не менее 10 мл. Срок хранения не менее 12 месяцев. Температура хранения: 2-30 °C. | 3 |
| 100 | i-Smart QC - i-Smart контроль качества Lever 1 | фл | Контрольные растворы для анализатора электролитов Audicom AC9801. Объём флакона: 2,5 мл. Срок хранения не менее 12 месяцев. Температура хранения: 2-8 °C. | 12 |
| 101 | i-Smart QC - i-Smart контроль качества Lever 2 | фл | Контрольные растворы для анализатора электролитов Audicom AC9801. Объём флакона: 2,5 мл. Срок хранения не менее 12 месяцев. Температура хранения: 2-8 °C. | 12 |
| 102 | i-Smart QC - i-Smart контроль качества Lever 3 | фл | Контрольные растворы для анализатора электролитов Audicom AC9801. Объём флакона: 2,5 мл. Срок хранения не менее 12 месяцев. Температура хранения: 2-8 °C. | 12 |
| 103 | Наборы реагентов HbA1c (HPLC) | шт | Набор реагентов состоит из – Элюент A – не менее 2 флакона по 800 мл. Используется для элюирования HbA1a, HbA1b и HbF, с малым положитель-ным зарядом. Элюент B – не менее 1 флакона 700 мл. Используется для элюирования LA1c и HbA1c со средним положительным заря-дом. Элюент C – не менее 1 флакона 800 мл. Используется для элюирования HbA0 с высоким положительным зарядом. L-гемолитический агент – не менее 1 флакона 5000 мл. Используется для лизиса эритроцитов и высвобождени | 13 |
| 104 | Калибратор HbА1с 2х1,0 | шт | Калибратор HbA1c - это тип продукта цельной крови, применяемый для калибровки Анализатора гликированного гемоглобина H8 позволяет обеспечивать достоверность результатов тестирования. Состоит из калибратор HbA1c Уровень 1 - не менее 1 фл.х 0,1 мл и калибратор HbA1c Уровень 2 - не менее 1 фл х 0,1 мл. | 6 |
| 105 | Контрольные материалы HbА1с | шт | Контрольный материал HbA1c - это тип продукта цельной крови, применяемый для проверки функции элюирования анализатора гликированного гемоглобина H8, включая контрольный материал высокого уровня не менее 1 фл х 0,1 мл., и контрольный материал низкого уровня не менее 1 фл х 0,1 мл. Ежедневный запуск программы контроля качества позволяет определять состояние анализатора гликированного гемоглобина H8 и обеспечивать достоверность результатов тестирования | 12 |
| 106 | Хромотографическая колонка HbА1с | шт | Хроматографическая колонка содержит катионообменную смолу для адсорбции гликолизированного гемо-глобина. При увеличении концентрации элюента будут элюироваться HbA1a, HbA1b, HbF, HbA1c, HbA0 соответственно | 3 |
| 107 | ПРЕВЕКАЛ КОАГУЛОЛОГИЯ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиме трический ВА200/400 (12x1мл) +2 +8 С | упак | МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРЕВЕКАЛ КОАГУЛОЛОГИЯ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400 параметры: Протромбин (протромбиновое время, протромбин по Квику, МНО), АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время), Фибриноген по Клаусу, Тромбиновое время, фасовка 12x1мл, t +2 +8 С | 1 |
| 108 | ПРЕВЕКАЛ НА ОСНОВЕ БЫЧЬЕЙ СЫВОРОТКИ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, 12x5мл t+2 +8 С | упак | ПРЕВЕКАЛ НА ОСНОВЕ БЫЧЬЕЙ СЫВОРОТКИ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, параметры: альбумин, билирубин прямой, билирубин общий, креатинин, глюкоза, белок (общий), мочевина, мочевая кислота, холестерин, триглицериды, фосфатаза щелочная, фосфатаза кислая, альфа-амилаза, АЛТ, АСТ, СК, ГГТ, ЛДГ, Са, Cl, Fe, Mg, P, K, Na, фасовка 12x5мл, t +2 +8 С | 1 |

И.о. директора

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №2» КГУ «УЗ акимата СКО»                                                                                            Грауверг К.В.